## Sheet1
调研报价表
报价单位
联系人 |  | 联系方式
报价日期
序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 单价
1 | 病区清洗消毒主机 | 宽*深*高：500mm*450mm*1730mm | 1.便器清洗消毒设备机基本要求 1.1.有效完成住院病区、ICU、手术室、发热门诊污洗间的设计、安装要求，达到现代化整体污洗间的消毒规范要求。 1.2.设备用途：适用于对医院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶、湿化瓶、痰杯、洗手盆、污物桶、血袋、等物品容器进行自动化倾倒、清洗、消毒、烘干功能。 1.3.符合院感对污洗间的规范要求：洁污分区，干湿分离等污洗间整体规范要求。 1.4.为确保一体化污洗间的整体品质要求，倾倒池、洗手池、储物柜等相关配套设施应配置优质SUS304不锈钢材料。 1.5.消毒能力：采用热力物理消毒，消毒能力A0值可达60-600-3000可调，A0值在消毒过程中实时可见。适用于不同科室不同污染程度用品用具的消毒。 2.便器清洗消毒主机设备整体结构与技术要求 2.1.主机规格约为：（宽）500mm*（深）450mm*（高）1730mm。外形：柜式或立式、前开门，可实现舱门90°角打开便于放置待洗物品，机器尺寸应符合病房污洗间设计要求。 2.2.清洗舱材质：清洗舱材质为耐酸耐腐蚀的SUS316不锈钢，清洗舱应一体冲压成型，内壁光滑，无清洗死角，无焊接缝隙，可保证细菌无藏匿空间。2.3.清洗舱主喷头为半圆扁形设计，主喷头长度可伸缩且可360度旋转，实现强力喷洗功能，且主喷头附有4个辅助可旋转喷嘴设计。请提供证明资料：主喷嘴实物照片、原厂技术证明材料和主喷嘴可伸缩运行且可360度旋转的运行功能图片。 2.4.清洗舱内清洗系统：清洗喷嘴≥12个，主喷嘴≥1个，运行时可旋转和伸缩，圆形辅助喷嘴≥6个，运行时可旋转，固定辅助喷嘴≥5个。 2.5.机器一次清洗量：1次可处理1升容量引流瓶≥2个，或同时放置3个尿壶，或1个小便器和1个大便器，可处理高危物品（SARS）和重复使用的器械类物品、病区护理用品和容器等。 2.6.开门控制方式：配置非接触式感应开门方式，开启或关闭无须接触舱门，能够避免细菌等微生物滋生，具有故障自动检测功能并发出声、光报警提示。 2.7.机器检修舱位于机身上部，前开门设计，最大程度方便设备常规维护与检修；且不锈钢储水箱位于机器清洗舱的上方，方便检测和维护。 2.8.清洗舱内壁无突出物理部件，以避免污物倒挂影响舱体自身清洁造成病菌藏匿，从而造成机器内部的二次污染。 2.9.门封设计：清洗舱门采用单边缝复唇隔膜厌氧防热熔硅胶设计，无缝隙，无回形开口凹槽，确保高温压力蒸汽消毒时内腔无渗漏和蒸汽泄露，以及避免缝隙造成病菌残留。 2.10.门锁自锁功能：在程序开始运行时门锁关门，清洗消毒过程中舱门自动锁定，确保操作安全性。 2.11.冷却方式：采用冷却风扇风冷冷凝技术，冷却风扇具备送风并带有空气过滤功能，且舱体内有单向进风口和防逆流排风排热的出口管路，确保清洗舱内的水蒸气快速排出，从而达到快速冷却的功能，也能保护操作人员在程序完成后开门的安全。 2.12.界面显示达到：LED显示屏，可显示不少于4行文字，每行20个字符，实时显示温度，运行阶段、A0值等参数，便于操作人员了解设备工作状态， 2.13.排污管道直径≥D100mm，原装进口双U字形回水弯排污管道。 2.14.清洗消毒冷却流程控制：自动倾倒、冲洗、清洗、消毒、冷却。 2.15.加热方式：设备采用电加热方式，蒸汽发生器具有超温、缺水、自动保护预警断电装置。 2.16.具有防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 2.17.设备具有断电保护装置：电机电流过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 ▲2.18.真正有效的自消毒设计要求：设备的清洗管路与蒸汽管路完全重合，蒸汽从同样的清洗喷嘴喷出，从而真正做到每次清洗完成自动进行整体管路自消毒。 ▲2.19.精确控温设计要求：为确保整个清洗舱最低温度能达到设定值，温度传感器位于清洗舱底部，设置温度传感器的数量不少于2组，且这些温度传感器之间能互相校准，如出现误差会发出报警提示，保证物品达到最佳的消毒效果；清洗舱门和舱体全部采用双层保温设计，有效防止热量散失，确保设定温度和实际温度误差≤±1℃。 2.20.洗涤时间可根据消毒物品污染程度可调，操作面板具备3种不同强度标准的清洗程序，一键式功能选择。 2.21.具有程序自诊功能，如遇故障突发情况，需要取出器械、器皿时，程序可以点击操作暂停键，程序暂停后，可开门取出物品。 2.22.清洗剂添加系统：具有自动添加清洗剂功能，配有除垢、清洁清洗剂，及软化水质、催干、帮助清洗的性能。 3.医用多功能清洗消毒主机设备整体结构与技术要求 3.1.外形尺寸约为600mm（宽）*600mm（深）*1220mm(高) ，清洗内腔一次性冲压成型，无焊缝与死角，内腔容积≥110升，整机重量≤90kg。 3.2.机身材料：优质304不锈钢，橱柜式正面前开门式设计，最大程度符合人体使用习惯。 3.3.主要功能可进行手术器械的预清洗消毒，消毒能力A0值≥60，同时也可用于医用拖鞋清洗消毒处理，配置机器同品牌厂家原装专用清洗架等附件，最佳匹配医用拖鞋的清洗消毒效果，单次最大清洗医用拖鞋量不小于6双(支撑架式洗涤方式)。 3.4.大屏显示，实时显示温度，程序运行阶段等参数信息，电脑控制系统自动诊断故障功能并能显示故障代码。 3.5.通用装载篮筐尺寸：长≥500mm，宽≥500mm。 3.6.自动加注系统：具备不少于两个加注泵系统，配备不少于两种加注试剂：洗涤剂和催干剂。 3.7.机器运行时，屏幕显示A0值与温度显示，消毒能力A0值≥60。 3.8.加热系统自带电加热系统，不需外接蒸汽。 3.9.清洗方式为喷淋清洗，机器清洗舱体内顶部、底部各配有两条旋转式喷水臂，每条喷水臂不少于6个喷嘴。 3.10.机器运行时清洗消毒参数：消毒温度≥85℃；漂洗水耗≤2.60升；运行水压2-5bar；运行水流量≥15L/min 。 3.11.排水管路要求：排水温度不超过60℃，无需对医院排水管系统进行特殊改造。
2 | 倾倒池 | 宽*深*高：500mm*600mm*700mm | 1、外形尺寸:宽≥500mm ,深≥600mm ,高≥700mm； 2、材质要求304不锈钢。
3 | 双星盆柜 | 宽*深*高：750mm*600mm*900mm | 1、外形尺寸:750mm≤宽≤1200mm ,深≥600mm ,高≥900mm； 2、材质要求304不锈钢, 台面带有洗手盆，底部可做储物柜。 3、尿壶架及便盆架： 3.1.外形尺寸: 600mm≤宽≤900mm ,深≥350mm ,高≥650mm； 3.2.材质要求SUS304不锈钢(厚度:1.5mm)，可存放洁净便盆、尿壶。
4 | 便盆层架 | 长*宽*高：600*350*650mm | 1、外形尺寸（宽*深*高）：800mm≤宽≤900mm , 深≥350mm ,高≥650mm； 2、材质要求SUS304不锈钢(厚度:1.5mm)
6 | 多功能保洁车 | 宽*深*高：500mm*500mm*600mm | 1、 外形尺寸（宽*深*高）：宽≥500mm , 深≥1000mm ,高≥700mm； 2、配套产品制造工艺要求： 2.1.工艺必须一次冲压拉伸成型、无焊接点以免缝隙会藏污纳垢，配套不锈钢设施必须选用高质量耐酸耐腐蚀镍铬合金板。
7 | 多功能清洗消毒主机 | 500mm*450mm*1730mm | 1.便器清洗消毒设备机基本要求 1.1.有效完成住院病区、ICU、手术室、发热门诊污洗间的设计、安装要求，达到现代化整体污洗间的消毒规范要求。 1.2.设备用途：适用于对医院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶、湿化瓶、痰杯、洗手盆、污物桶、血袋、等物品容器进行自动化倾倒、清洗、消毒、烘干功能。 1.3.符合院感对污洗间的规范要求：洁污分区，干湿分离等污洗间整体规范要求。 1.4.为确保一体化污洗间的整体品质要求，倾倒池、洗手池、储物柜等相关配套设施应配置优质SUS304不锈钢材料。 1.5.消毒能力：采用热力物理消毒，消毒能力A0值可达60-600-3000可调，A0值在消毒过程中实时可见。适用于不同科室不同污染程度用品用具的消毒。 2.便器清洗消毒主机设备整体结构与技术要求 2.1.主机规格约为：（宽）500mm*（深）450mm*（高）1730mm。外形：柜式或立式、前开门，可实现舱门90°角打开便于放置待洗物品，机器尺寸应符合病房污洗间设计要求。 2.2.清洗舱材质：清洗舱材质为耐酸耐腐蚀的SUS316不锈钢，清洗舱应一体冲压成型，内壁光滑，无清洗死角，无焊接缝隙，可保证细菌无藏匿空间。2.3.清洗舱主喷头为半圆扁形设计，主喷头长度可伸缩且可360度旋转，实现强力喷洗功能，且主喷头附有4个辅助可旋转喷嘴设计。请提供证明资料：主喷嘴实物照片、原厂技术证明材料和主喷嘴可伸缩运行且可360度旋转的运行功能图片。 2.4.清洗舱内清洗系统：清洗喷嘴≥12个，主喷嘴≥1个，运行时可旋转和伸缩，圆形辅助喷嘴≥6个，运行时可旋转，固定辅助喷嘴≥5个。 2.5.机器一次清洗量：1次可处理1升容量引流瓶≥2个，或同时放置3个尿壶，或1个小便器和1个大便器，可处理高危物品（SARS）和重复使用的器械类物品、病区护理用品和容器等。 2.6.开门控制方式：配置非接触式感应开门方式，开启或关闭无须接触舱门，能够避免细菌等微生物滋生，具有故障自动检测功能并发出声、光报警提示。 2.7.机器检修舱位于机身上部，前开门设计，最大程度方便设备常规维护与检修；且不锈钢储水箱位于机器清洗舱的上方，方便检测和维护。 2.8.清洗舱内壁无突出物理部件，以避免污物倒挂影响舱体自身清洁造成病菌藏匿，从而造成机器内部的二次污染。 2.9.门封设计：清洗舱门采用单边缝复唇隔膜厌氧防热熔硅胶设计，无缝隙，无回形开口凹槽，确保高温压力蒸汽消毒时内腔无渗漏和蒸汽泄露，以及避免缝隙造成病菌残留。 2.10.门锁自锁功能：在程序开始运行时门锁关门，清洗消毒过程中舱门自动锁定，确保操作安全性。 2.11.冷却方式：采用冷却风扇风冷冷凝技术，冷却风扇具备送风并带有空气过滤功能，且舱体内有单向进风口和防逆流排风排热的出口管路，确保清洗舱内的水蒸气快速排出，从而达到快速冷却的功能，也能保护操作人员在程序完成后开门的安全。 2.12.界面显示达到：LED显示屏，可显示不少于4行文字，每行20个字符，实时显示温度，运行阶段、A0值等参数，便于操作人员了解设备工作状态， 2.13.排污管道直径≥D100mm，原装进口双U字形回水弯排污管道。 2.14.清洗消毒冷却流程控制：自动倾倒、冲洗、清洗、消毒、冷却。 2.15.加热方式：设备采用电加热方式，蒸汽发生器具有超温、缺水、自动保护预警断电装置。 2.16.具有防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 2.17.设备具有断电保护装置：电机电流过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 ▲2.18.真正有效的自消毒设计要求：设备的清洗管路与蒸汽管路完全重合，蒸汽从同样的清洗喷嘴喷出，从而真正做到每次清洗完成自动进行整体管路自消毒。 ▲2.19.精确控温设计要求：为确保整个清洗舱最低温度能达到设定值，温度传感器位于清洗舱底部，设置温度传感器的数量不少于2组，且这些温度传感器之间能互相校准，如出现误差会发出报警提示，保证物品达到最佳的消毒效果；清洗舱门和舱体全部采用双层保温设计，有效防止热量散失，确保设定温度和实际温度误差≤±1℃。 2.20.洗涤时间可根据消毒物品污染程度可调，操作面板具备3种不同强度标准的清洗程序，一键式功能选择。 2.21.具有程序自诊功能，如遇故障突发情况，需要取出器械、器皿时，程序可以点击操作暂停键，程序暂停后，可开门取出物品。 2.22.清洗剂添加系统：具有自动添加清洗剂功能，配有除垢、清洁清洗剂，及软化水质、催干、帮助清洗的性能。 3.医用多功能清洗消毒主机设备整体结构与技术要求 3.1.外形尺寸约为600mm（宽）*600mm（深）*1220mm(高) ，清洗内腔一次性冲压成型，无焊缝与死角，内腔容积≥110升，整机重量≤90kg。 3.2.机身材料：优质304不锈钢，橱柜式正面前开门式设计，最大程度符合人体使用习惯。 3.3.主要功能可进行手术器械的预清洗消毒，消毒能力A0值≥60，同时也可用于医用拖鞋清洗消毒处理，配置机器同品牌厂家原装专用清洗架等附件，最佳匹配医用拖鞋的清洗消毒效果，单次最大清洗医用拖鞋量不小于6双(支撑架式洗涤方式)。 3.4.大屏显示，实时显示温度，程序运行阶段等参数信息，电脑控制系统自动诊断故障功能并能显示故障代码。 3.5.通用装载篮筐尺寸：长≥500mm，宽≥500mm。 3.6.自动加注系统：具备不少于两个加注泵系统，配备不少于两种加注试剂：洗涤剂和催干剂。 3.7.机器运行时，屏幕显示A0值与温度显示，消毒能力A0值≥60。 3.8.加热系统自带电加热系统，不需外接蒸汽。 3.9.清洗方式为喷淋清洗，机器清洗舱体内顶部、底部各配有两条旋转式喷水臂，每条喷水臂不少于6个喷嘴。 3.10.机器运行时清洗消毒参数：消毒温度≥85℃；漂洗水耗≤2.60升；运行水压2-5bar；运行水流量≥15L/min 。 3.11.排水管路要求：排水温度不超过60℃，无需对医院排水管系统进行特殊改造。
8 | 倾倒池 | 500mm*600mm*700mm | 1、外形尺寸:宽≥500mm ,深≥600mm ,高≥700mm； 2、材质要求304不锈钢。
9 | 双星盆柜 | 750mm*600mm*900mm | 1、外形尺寸:750mm≤宽≤1200mm ,深≥600mm ,高≥900mm； 2、材质要求304不锈钢, 台面带有洗手盆，底部可做储物柜。 3、尿壶架及便盆架： 3.1.外形尺寸: 600mm≤宽≤900mm ,深≥350mm ,高≥650mm； 3.2.材质要求SUS304不锈钢(厚度:1.5mm)，可存放洁净便盆、尿壶。
10 | 便盆层架 | 600*350*650mm | 1、外形尺寸（宽*深*高）：800mm≤宽≤900mm , 深≥350mm ,高≥650mm； 2、材质要求SUS304不锈钢(厚度:1.5mm)
12 | 多功能保洁车 | 常规配套 | 1、 外形尺寸（宽*深*高）：宽≥500mm , 深≥1000mm ,高≥700mm； 2、配套产品制造工艺要求： 2.1.工艺必须一次冲压拉伸成型、无焊接点以免缝隙会藏污纳垢，配套不锈钢设施必须选用高质量耐酸耐腐蚀镍铬合金板。
13 | 医用织物洗烘一体机 |  | 洗涤程序：混合、速洗、大物、棉麻、羊毛、羽绒、摇篮柔洗、蒸汽除菌、单烘干、单脱水、漂+脱、筒自洁、在线洗、一键智洗 水温调节范围：常温；30℃；40℃；60℃；95℃ 洗涤容量：10kg 内筒材质：不锈钢 烘干功率：1050W 脱水转速：1400转/分钟 脱水容量：10kg 烘干容量：6kg 箱体材质：镀锌钢 洗净比：1.1比值 洗涤功率：150W 脱水功率：580W 筒自洁：支持筒自洁 空气洗：支持空气洗 儿童安全锁：支持儿童安全锁 自动断电：支持自动断电 智能断电记忆：支持智能断电记忆 排水阀漏水保护：支持排水阀漏水保护 进水阀漏水保护：支持进水阀漏水保护 干衣功能：支持烘干/风干 预约功能：支持预约功能 脱水功能：支持脱水功能 中途添衣：支持中途添衣 防缠绕：支持防缠绕 电辅加热洗涤：支持电辅加热洗涤