| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称（标的名称） |  | 数量 | 单位 | 单价 |  | 总价 |  | 备注 |
| # 医院污洗间清洗消毒系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 便器清洗消毒设备 |  | # 1 | # 台 |  |  |  |  | # 拒绝进口 |
|  | # 医用织物清洗消毒机（≥35公斤） |  | # 4 | # 台 |  |  |  |  | # 拒绝进口 |
|  | # 医用织物清洗消毒机（≥22公斤） |  | # 2 | # 台 |  |  |  |  | # 拒绝进口 |
|  | # 医用织物清洗消毒机（≥16公斤） |  | # 2 | # 台 |  |  |  |  | # 拒绝进口 |
|  | 医用织物烘干机（≥35公斤） |  | 4 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 医用织物烘干机（≥23公斤） |  | 1 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 洗烘一体机（≥10公斤） |  | 2 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 一体化综合除臭设备 |  | 1 | 套 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 洁净区整理台 |  | 2 | 个 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 洁物发放台 |  | 2 | 个 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 洁净区储存架1 |  | 3 | 个 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 洁净区储存架2 |  | 2 | 个 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 储存柜 |  | 5 | 个 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 手工烫台 |  | 2 | 台 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 双大星盆台 |  | 1 | 个 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 布草车 |  | 11 | 个 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
|  | 传递窗 |  | 1 | 个 |  |  |  |  | 拒绝进口 |
| 价格总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便器清洗消毒设备 | 1.可符合在住院病区、ICU、手术室、发热门诊污洗间的设计、安装要求，达到现代化整体污洗间的消毒规范要求。 |
|  |  | 2.设备用途：适用于对医院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶、湿化瓶、痰杯、洗手盆、污物桶、血袋、等物品容器进行自动化倾倒、清洗、消毒、烘干功能。 |
|  |  | 3.清洗消毒器能处理一种或多种人体废弃物容器及其支架，并且在消毒阶段中负载表面的温度不应低于消毒温度。请投标人提供检验结果显示“符合要求”的检测报告。 |
|  |  | 4.符合院感对污洗间的规范要求：洁污分区，干湿分离等污洗间整体规范要求。 |
|  |  | 5.清洗消毒器在正常运行过程中，腔体、管路和相关部件都不应出现泄漏，请投标人提供检验结果显示“符合要求”的检测报告。 |
|  |  | 6.负载架的结构应确保其本身在正常工作周期过程中被清洁和消毒，并且不应阻碍自排水，请投标人提供检验结果显示“符合要求”的检测报告。 |
|  |  | 7.清洗消毒器的设计和结构应能保证在消毒和后续阶段中，负载不得二次污染，请投标人提供检验结果显示“符合要求”的检测报告。 |
|  |  | 8.主机规格约为：（宽）500mm*（深）450mm*（高）1730mm。外形：立式、前开门，可实现舱门90°角打开，机器尺寸应符合病房污洗间设计要求。 |
|  |  | 9.清洗舱：清洗舱应一体冲压成型，内壁光滑，无清洗死角，无焊接缝隙。 |
|  |  | 10.水喷淋系统应能检测喷头是否发生堵塞，喷淋臂应能按清洗消毒器制造商的规定自由运动。请投标人提供检验结果显示“符合要求”的检测报告。 |
|  |  | 11.机器一次清洗量：1次可处理1升容量引流瓶≥3个，或同时放置3个尿壶，或1个小便器和1个大便器，可处理高危物品（SARS）和重复使用的器械类物品、病区护理用品和容器等。 |
|  |  | 12.机器检修舱位于机身上部，前开门设计；且不锈钢储水箱位于机器清洗舱的上方。 |
|  |  | 13.清洗舱内壁无突出物理部件，以避免污物倒挂影响舱体自身清洁造成病菌藏匿，从而造成机器内部的二次污染。 |
|  |  | 14.门封设计：清洗舱门采用单边缝复唇隔膜厌氧防热熔硅胶设计，无缝隙，无回形开口凹槽。 |
|  |  | 15.门锁自锁功能：在程序开始运行时门锁关门，清洗消毒过程中舱门自动锁定。 |
|  |  | 16.界面显示达到：LED显示屏，可显示不少于4行文字，每行20个字符，实时显示温度，运行阶段、A0值等参数 |
|  |  | 17.排污管道直径≥D100mm，双U字形回水弯排污管道。 |
|  |  | 18.清洗消毒流程控制：自动倾倒、冲洗、清洗、消毒。 |
|  |  | 19.加热方式：设备采用电加热方式，蒸汽发生器具有超温、缺水、自动保护预警断电装置。 |
|  |  | 20.具有防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 |
|  |  | 21.设备具有断电保护装置：电机电流过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 |
|  |  | 22.洗涤时间可根据消毒物品污染程度可调，操作面板具备3种不同强度标准的清洗程序，一键式功能选择。 |
|  |  | 23.具有程序自诊功能，如遇故障突发情况，需要取出器械、器皿时，程序可以点击操作暂停键，程序暂停后，可开门取出物品。 |
|  |  | 24.配备单泵自动添加系统，能单独自动添加功能：配有三合一的清洗除垢、软化水质及催干的性能。 |
| 2 | 医用织物清洗消毒机（≥35公斤） | 1.额定洗涤容量≥35KG，滚筒容积≥340L；外形尺寸约：长≤1400mm；深≤1100mm；高≤1600mm。 |
|  |  | 2.消毒能力：最高加热温度≥90°，确保消毒能力A0值≥600—3000。 |
|  |  | 3.网篮式内筒设计。 |
|  |  | 4.设备具有智能浸泡功能，无需人工化学浸泡处理。 |
|  |  | 5.具有自清洁消毒功能，杜绝交叉污染，全自动不平衡监测调节报警系统。 |
|  |  | 6.机器面板为不锈钢材质，可以长期耐受多种消毒剂对清洗机表面及内腔和滚筒的消毒处理。 |
|  |  | 7.内舱和滚筒为304不锈钢材质，特别抛光处理，表面粗糙度≤0.8um。 |
|  |  | 8.织物的装载和卸载：双开门设计，开门方式采用上下开启和关闭，可单手操作。 |
|  |  | 9.设备内置电脑程序，可自动控制，程序参数可调，可编辑和储存多个清洗消毒程序，预设程序≥7个，可编辑程序≥23个，程序可以根据三级密码进入自行设置，面板需有中英文及图型显示。 |
|  |  | 10.设备双开门分区设计，污染区操作面配备液晶触摸屏显示控制面板，洁净区操作面配备液晶显示面板，带中文菜单动画图像显示。 |
|  |  | 11.离心洗脱力（Ｇ值）≥370，变频电机驱动，高脱转速≥920T/min，高速脱水功能 |
|  |  | 12.标准热力消毒程序、化学消毒程序可供选择，消毒温度可调。 |
|  |  | 13.可以连接自动液体分配器，液体皂剂信号≥7个。 |
|  |  | 14.配有USB接口以导入导出设定的程序和参数，洗涤流程可追溯并下载打印。 |
|  |  | 15.可设定预约序待机工作。 |
|  |  | 16.具有自动预脱水功能。 |
|  |  | 17.洗涤水采用电加热，整机最大总电功率不超过48kw。 |
|  |  | 18.整机占地面积不超过1.8平方米，高度不超过1.6米；设备净重≤950kg。 |
|  |  | 19.大口径排水阀，内径≥80毫米，防止堵塞和泥沙沉积。配有金属过滤网。 |
|  |  | 20.故障自动诊断和报警停机具备应急断电记忆保护功能。 |
|  |  | 21.变频调速功能、并配备紧急关机按钮，确保安全运行。 |
|  |  | 22.设备含自动滚筒定位功能，并配备自动刹车系统及防断电UPS备用电源，以备在突然断电或者在设备故障时保护电机、电子控制面板等用电设备。 |
| 3 | 医用织物清洗消毒机（≥22公斤） | 1.额定洗涤容量≥22KG，滚筒容积≥220L；外形尺寸约：长≤1200mm；深≤920mm；高≤1400mm。 |
|  |  | 2.消毒能力：最高加热温度≥90°，确保消毒能力A0值≥600—3000。 |
|  |  | 3.网篮式内筒设计。 |
|  |  | 4.智能再浸泡功能，设备具有智能浸泡功能。 |
|  |  | 5.具有自清洁消毒功能，杜绝交叉污染，全自动不平衡监测调节报警系统。 |
|  |  | 6.机器面板为优质防锈材质，可以长期耐受多种消毒剂对清洗机表面及内腔和滚筒的消毒处理。 |
|  |  | 7.内舱和滚筒为304不锈钢材质，特别抛光处理，表面粗糙度≤0.8um。 |
|  |  | 8.织物的装载和卸载：双开门设计，开门方式采用水平开启和关闭，可单手操作。 |
|  |  | 9.设备内置电脑程序，可自动控制，程序参数可调，可编辑和储存多个清洗消毒程序，预设程序≥7个，可编辑程序≥23个，程序无限可调，面板需有中英文及图型显示。 |
|  |  | 10.设备双开门分区设计，污染区操作面配备液晶触摸屏显示控制面板，洁净区操作面配备液晶显示面板，带中文菜单动画图像显示。 |
|  |  | 11.离心洗脱力（Ｇ值）≥360，变频电机驱动，高脱转速≥1000T/min，高速脱水功能。 |
|  |  | 12.标准热力消毒程序、化学消毒程序可供选择消毒温度可调。 |
|  |  | 13.可以连接自动液体分配器，液体皂剂信号≥7个。 |
|  |  | 14.配有USB接口以导入导出设定的程序和参数，洗涤流程可追溯并下载打印。 |
|  |  | 15.可延时和预约洗涤，自动待机。 |
|  |  | 16.具有自动预脱水功能。 |
|  |  | 17.洗涤水采用电加热，整机最大总电功率不超过21kw。 |
|  |  | 18.整机占地面积不超过1.5平方米，高度不超过1.4米；设备净重≤450kg。 |
|  |  | 19.大口径排水阀，内径≥80毫米。配有金属过滤网。 |
|  |  | 20.故障自动诊断和报警停机具备应急断电记忆保护功能。 |
|  |  | 21.变频调速功能、并配备紧急关机按钮，确保安全运行。 |
| 4 | 医用织物清洗消毒机（≥16公斤） | 1.额定洗涤容量≥16KG，滚筒容积≥150L；外形尺寸约：长≤1000mm；深≤920mm；高≤1400mm。 |
|  |  | 2.消毒能力：最高加热温度≥90°，确保消毒能力A0值≥600—3000。 |
|  |  | 3.网篮式内筒设计。 |
|  |  | 4.设备具有智能浸泡功能。 |
|  |  | 5.具有自清洁消毒功能，杜绝交叉污染，全自动不平衡监测调节报警系统。 |
|  |  | 6.机器面板为优质防锈材质，可以长期耐受多种消毒剂对清洗机表面及内腔和滚筒的消毒处理。 |
|  |  | 7.内舱和滚筒为304不锈钢材质，特别抛光处理，表面粗糙度≤0.8um。 |
|  |  | 8.织物的装载和卸载：双开门设计，开门方式采用水平开启和关闭，可单手操作。 |
|  |  | 9.设备内置电脑程序，可自动控制，程序参数可调，可编辑和储存多个清洗消毒程序，预设程序≥7个，可编辑程序≥23个，程序无限可调，面板需有中英文及图型显示。 |
|  |  | 10.设备双开门分区设计，污染区操作面配备液晶触摸屏显示控制面板，洁净区操作面配备液晶显示面板，带中文菜单动画图像显示。 |
|  |  | 11.离心洗脱力（Ｇ值）≥360，变频电机驱动，高脱转速≥1000T/min，高速脱水功能。 |
|  |  | 12.标准热力消毒程序、化学消毒程序可供选择消毒温度可调。 |
|  |  | 13.可以连接自动液体分配器，液体皂剂信号≥7个。 |
|  |  | 14.配有USB接口以导入导出设定的程序和参数，洗涤流程可追溯并下载打印。 |
|  |  | 15.可延时和预约洗涤，自动待机。 |
|  |  | 16.具有自动预脱水功能。 |
|  |  | 17.洗涤水采用电加热，整机最大总电功率不超过15kw。 |
|  |  | 18.整机占地面积不超过1.5平方米，高度不超过1.5米；设备净重≤500kg。 |
|  |  | 19.大口径排水阀，内径≥80毫米。配有金属过滤网，避免脱落的纤维进入地下排水管道。 |
|  |  | 20.故障自动诊断和报警停机具备应急断电记忆保护功能。 |
|  |  | 21.变频调速功能、并配备紧急关机按钮。 |
| 5 | 医用织物烘干机（≥35公斤） | 1.烘干容量≥35KG，滚筒容积≥600L。外形尺寸约：长≤1000mm；深≤1300mm；高≤2000mm。 |
|  |  | 2.安全双层隔热防爆玻璃门，具有隔热防烫功能。 |
|  |  | 3.滚筒材质采用优质不锈钢。 |
|  |  | 4.变频电机驱动，非皮带传送，滚筒转速可调。 |
|  |  | 5.前置抽屉式绒毛过滤装置，可以取出清洁； |
|  |  | 6.具备防火保护系统，可以连接洗衣房消防系统，当火灾发生时可以自动引发消防系统，消灭火源。 |
|  |  | 7.设备内置电脑程序，可自动控制，程序参数可调，可编辑和储存10个或以上烘干程序、烘干温度可调，加热阶段分段升温控制避免织物过度干燥影响使用寿命。烘干热风循环装置可依据实际需要启动和关闭。具有操作等级密码保护，具有自动报警电脑控制器。 |
|  |  | 8.干燥用风经过滤后进入滚筒实现外排风机联动，设备自动依情况来确定送风机和排风机的起停。 |
|  |  | 9.控制面板采用彩色液晶≥4.3英寸触摸屏，可以使用≥10种语言，含中英文；含≥30个预设程序，程序无限可调节，可以通过USB接口传输和打印数据。 |
|  |  | 10.自动冷却系统，轴向和双向空气流动系统。 |
|  |  | 11.采用380V电压，单机最大总电功率不超过40kw。 |
|  |  | 12.设备净重≤260KG。 |
| 6 | 医用织物烘干机（≥23公斤） | 1.烘干容量≥23KG，滚筒容积≥460L。外形尺寸约：长≤900mm；深≤1300mm；高≤1900mm。 |
|  |  | 2.安全双层隔热防爆玻璃门，具有隔热防烫功能。 |
|  |  | 3.滚筒材质采用优质不锈钢。 |
|  |  | 4.变频电机驱动，非皮带传送，滚筒转速可调。 |
|  |  | 5.前置抽屉式绒毛过滤装置，可以取出清洁； |
|  |  | 6.具备防火保护系统，用于避免因高温过热干燥引发的着火风险。 |
|  |  | 7.设备内置电脑程序，可自动控制，程序参数可调，可编辑和储存10个或以上烘干程序、烘干温度可调，加热阶段分段升温控制避免织物过度干燥影响使用寿命。烘干热风循环装置可依据实际需要启动和关闭。具有操作等级密码保护，具有自动报警电脑控制器。 |
|  |  | 8.干燥用风经过滤后进入滚筒实现外排风机联动，设备自动依情况来确定送风机和排风机的起停。 |
|  |  | 9.控制面板采用彩色液晶≥4.3英寸触摸屏，可以使用≥10种语言，含中英文；含≥30个预设程序，程序无限可调节，可以通过USB接口传输和打印数据。 |
|  |  | 10.自动冷却系统，轴向和双向空气流动系统。 |
|  |  | 11.采用380V电压，单机最大总电功率不超过25kw。 |
|  |  | 12.设备净重≤210KG。 |
| 7 | 洗烘一体机（≥10公斤） | 1.清洗消毒机 |
|  |  | 1.1.额定洗涤容量≥10KG； |
|  |  | 1.2.滚筒容积≥100L； |
|  |  | 1.3.外形尺寸≤700mm*750mm*1060mm； |
|  |  | 1.4.清洗消毒能力：使用380V三相动力电，电加热驱动，加热功率≥6KW，最高加热温度≥90°，确保消毒能力A0值＞600—3000。 |
|  |  | 1.5.网篮式内筒设计，小孔内径≤6mm； |
|  |  | 1.6.前装载超大装载门设计、舱门开门角度≥120度 |
|  |  | 1.7.智能再浸泡功能，设备具有智能浸泡功能，无需人工化学浸泡处理； |
|  |  | 1.8.具有自清洁消毒灭菌，杜绝交叉污染功能； |
|  |  | 1.9.内舱和滚筒为SUS304材质； |
|  |  | 1.10.电脑自动控制，程序参数可调，可编辑和储存多个洗消毒程序，预设序≥7个，可编辑程序≥23个； |
|  |  | 1.11.离心洗脱力（Ｇ值）≥450，变频电机驱动，脱水转速≥1250T/min，高速脱水功能； |
|  |  | 1.12.标准热力消毒程序、化学消毒程序可供选择,消毒温度可调； |
|  |  | 1.13.具有不少于7个与洗涤剂自动添加系统相连接的信号； |
|  |  | 1.14.配有USB接口以导入导出设定的程序和参数； |
|  |  | 1.15.可延时和预约洗涤，自动关机； |
|  |  | 1.16.清洗机操作系统使用液晶触摸屏，含中文等多种语言操作，洗涤流程中的各个步骤均以动画显示在显示屏上，直观易懂； |
|  |  | 1.17.具有自动预脱水功能； |
|  |  | 1.18.洗涤水采用电加热，整机最大总电功率不超过10kw； |
|  |  | 1.19.整机占地面积不超过0.6平方米，高度不超过2.1米，长宽不超过0.8米；设备净重≤260kg； |
|  |  | 1.20.大口径排水阀，内径≥50毫米。配有金属过滤网； |
|  |  | 1.21.故障自动诊断和报警停机具备应急断电记忆保护功能； |
|  |  | 1.22.变频调速功能、并配备紧急关机按钮。 |
|  |  | 2.烘干机 |
|  |  | 2.1.烘干容量≥10kg； |
|  |  | 2.2.滚筒不锈钢材质，面板为碳钢喷漆； |
|  |  | 2.3.微处理器控制系统；程序参数可调，可编辑和储存10个以上烘干程序、烘干温度可调，烘干热风循环装置可依据实际需要启动和关闭。具有操作等级密码保护，具有自动报警电脑控制器； |
|  |  | 2.4.含自动冷却系统； |
|  |  | 2.5.轴向和径向双向空气流动系统； |
|  |  | 2.6.加热方式：使用电加热； |
|  |  | 2.7.采用380V三相动力电，单机最大总电功率≥6kw，最高加热温度≥90°； |
|  |  | 2.8.排风管道≥100mm； |
|  |  | 2.9.烘干机外形尺寸需与洗衣部分配套，外形尺寸≤700*800*1060mm。 |
| 8 | 一体化综合除臭设备 | 1安装在地巾抹布清洗房间，用于除臭杀菌； |
|  |  | 2 处理风量不少于2000m³/h；电压为220/380V |
|  |  | 3设备规格为L2000*W800*H800mm（设备规格可根据现场实际情况调整）；材质为304不锈钢。 |
|  |  | 4组态模块：初效除尘模块、中效过滤模块、高能离子模块、风机控制模块、I/O控制模块、通信控制模块、高能离子控制模块、智能逻辑模块、智能计时、智能检测、实时报警 |
|  |  | 5工作模式：定时工作 |
|  |  | （1）智能定时模式：根据异味监测数值，系统自动判断工作方式和工作强度，自动工作，可以设置设备每天的开启和关闭时间 |
|  |  | （2）程序定时模式：根据后台手动设置的工作时间和工作频率来工作；工作强度默认为2档。 |
|  |  | 6植物除臭药剂技术要求（满足验收前使用）： |
|  |  | 7. 恶臭在线监测系统 |
|  |  | 7.1供电电压24V；通信信号4-20mA |
|  |  | 7.2恶臭在线监测装置：检测气体:硫化氢、氨气；输出信号4-20mA；量程：0-50ppm；分辨率：0.1ppm |
|  |  | 7.3 内置自吸隔膜泵 |
|  |  | 7.4含气体预处理膜片；智能预警报警装置 |
|  |  | 8 远程APP综合管理系统 |
|  |  | 8.1通讯接口：RS232、RS485、网线端口、wifi端口；移动/联通/电信端口 |
|  |  | 8.2手机APP端口账号；网页监控账号；PLC程序远程监测；可通过手机APP实时查看除臭系统整体运行状况；可远程修改、调整设备运行参数及状态 |
|  |  | 8.3含云数据储存空间；历史数据表，含实时在线监测数据记录；设备运行工况记录；报警记录；故障记录；运行时间记录；数据可从电脑端口下载 |
|  |  | 8.4 报警短信提醒；并预留智慧城市大数据管理网络接口 |
| 9 | 洁净区整理台 | 尺寸规格为：长度≥2000mm*宽度≥1000mm*高度≥900mm，304不锈钢材质，面板厚度不少于1.5mm。 |
| 10 | 洁物发放台 | 尺寸规格为：长度≥1500mm*宽度≥500mm*高度≥900mm，304不锈钢材质，面板厚度不少于1.5mm。 |
| 11 | 洁净区储存架1 | 尺寸规格为：长度≥3500mm*宽度≥500mm*高度≥900mm，304不锈钢材质，面板厚度不少于1.5mm。 |
| 12 | 洁净区储存架2 | 尺寸规格为：长度≥1500mm*宽度≥500mm*高度≥2000mm，304不锈钢材质，面板厚度不少于1.5mm。 |
| 13 | 储存柜 | 尺寸规格为：长度≥1000mm*宽度≥500mm*高度≥1800mm，铁质材质，面板厚度不少于1.5mm。 |
| 14 | 手工烫台 | 1、所有用材料的钣金需全部经过酸洗防生锈 |
|  |  | 2、烫台整体是全新工艺钣金喷高温烤漆，不易腐蚀不易烂 |
|  |  | 3、优质加厚镀锌板。 |
|  |  | 4、台面支架是 304 不锈钢加密排列圆管，加密排列方钢撑托，台面平整不下沉. |
|  |  | 5、全铜的电机，不是铜包铝的线圈 |
|  |  | 6、特别设计的可根据烫工身高，台面高度三档调节功能。 |
|  |  | 7、具有点动，连续二种吸风操作方武。 |
| 15 | 双大星盆台 | 尺寸规格：长度≥1500*深度≥600*高度≥900mm，304不锈钢材质，面板厚度不少于1.5mm。 |
| 16 | 布草车 | 装8管，304不锈钢材质，尺寸：90*65*80mm，4寸万向轮（含刹、静音）×4。 |
| 17 | 传递窗 | 304不锈钢，外径尺寸：500*500*480mm，内径尺寸：宽380*高420*深420，内置一盏紫外线杀菌灯。 |