| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 单价 |  | 总价 | 备注 |
| 1 | 双门医用织物清洗消毒器 |  | 4 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 2 | 织物烘干机 |  | 4 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 3 | 洁净区整理台 |  | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 4 | 洁净区储存架 |  | 3 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 5 | 储存柜 |  | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 6 | 洁净区洁物发放台 |  | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 7 | 气溶胶吸附器（空气消毒屏） |  | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 8 | 不锈钢清洗水槽 |  | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 9 | 不锈钢洗手池 |  | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 10 | 绒毛收集器 |  | 1 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 11 | 空气压缩机 |  | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 12 | 洁净蒸汽发生器 |  | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 13 | 便器清洗消毒机 |  | 2 | 台 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 14 | 倾倒池 |  | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 15 | 星盆地柜 |  | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 16 | 便盆挂架 |  | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 17 | 尿壶挂架 |  | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 18 | 拖把池 |  | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 19 | 密闭储存柜 |  | 2 | 个 |  |  |  | 拒绝进口 |
| 价格总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双门医用织物清洗消毒器 | 1.用于医疗机构清洗传染性织物，采用上门装卸载方式，前污门后净门完全隔断。 |
|  |  | 2.设备规格要求：密封门是前后双门，腔内容积≥350L，单锅次可处理织物≥35kg,内筒材质≥304不锈钢材质并采用无痕旋压成型工艺，设备净重≤1140kg。 |
|  |  | 3.控制方式：通过变频器与变频电机的传输实现电机的间歇性正反旋转；触摸屏幕操作方便，可靠性高；具有故障自动检测及故障报警功能。 |
|  |  | 4.界面显示及流程控制：彩色触摸屏显示，预洗、洗涤、漂一、漂二、末漂、脱水。 |
|  |  | 5.温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃。 |
|  |  | 6.安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；安全门检测装置：运行程序时自动锁紧； |
|  |  | 7.具有化学消毒程序，用户可根据需要自行选择所需程序此外，可自由组合、选择洗涤周期、过清次数、脱水时间及水位控制等。 |
|  |  | 8.设备自带热力消毒及化学消毒功能，消毒阶段舱体内壁温度及消毒水温40 ℃-93 ℃可调，最高可达 93 ℃，且保持时间约 239-258 秒，A0 值＞3000 。根据温度的要求，消毒时间可延长。 |
|  |  | 9.提供投标型号的消毒产品卫生安全评价报告 |
|  |  | 10.减震系统：采用减震气囊、压缩弹簧和液压阻尼器等≥3种以上方式相结合的悬挂减震。 |
|  |  | 11.外型尺寸：≤1400*1370*1800mm |
|  |  | 12.加热方式：设备采用蒸汽加热系统，配置高精度蒸汽减压阀，蒸汽发生装置与主机为同一制造商设计生产，通过单片机智能控制系统实现 ±2℃精准控温，避免超温。 |
| 2 | 织物烘干机 | 1.设备用途：用于将洗涤后的医用纺织品如地巾、布巾等物料进行干燥处理的洗涤设备；防止医用纺织品洗涤消毒后，存放期间出现二次感染的现象。 |
|  |  | 2.干燥量：35kg±2Kg。 |
|  |  | 3.材质：内筒采用不锈钢板及以上材质，无痕旋压成型工艺。 |
|  |  | 4.内部照明：具有 LED 光源可视。 |
|  |  | 5.程序显示：采用文本屏显示设备运行状态，预设程序依次为：1）低温轻载；2）低温重载；3）高温轻载；4）高温重载。足以满足对不同种类织物的烘干。此外，程序可根据需求重新调整烘干温度，以及烘干时间等参数。 |
|  |  | 6.加热方式：电加热功率≥30kw。 |
|  |  | 7.风机驱动方式：单电机直驱方式，无需皮带；无需更换皮带及其他繁琐保养。设备运行噪音≤60dB。 |
|  |  | 8.降温装置：配置自动打冷风装置，冷却降温速度快，有效缩短烘干周期。 |
|  |  | 9.控制面板计安装位置符合人体工程学，方便人工操作。全自动电脑程序，精确设置运行时间、温度、停/转时间，可提供多套自动程序选择，确保布草衣物按照设定的湿度温度精确控制烘干过程。 |
|  |  | 10.传动系统安全防护设计：全封闭防护罩设计，防尘降噪。 |
|  |  | 11.设备电压：AC380V/50Hz |
| 3 | 洁净区整理台 | 1.外形尺寸：长*宽*高：2000±10mm×1300±10mm×850±10mm |
|  |  | 2.材质要求：采用304不锈钢材料地脚要求 |
|  |  | 3.采用4寸及以上万向轮(含刹)设计 |
| 4 | 洁净区储存架 | 1.用途：用于各种物品的存放。 |
|  |  | 2.材质：304不锈钢； |
|  |  | 3.样式：平面型搁板×4，隔板间距可调，4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2； |
|  |  | 4.承重：单层承重≥40Kg |
| 5 | 储存柜 | 1.用途：可存放敷料及其他物品 |
|  |  | 2.材质：304不锈钢门结构： |
|  |  | 3.双门，外开门，柜门带玻璃视窗 |
|  |  | 4.层板：标配4层平板隔板，5层空间，层距300mm（搁板间距可调） |
|  |  | 5.尺寸要求：长*宽*高：1200±10mm×450±10mm×1750±10mm |
| 6 | 洁净区洁物发放台 | 1.用途：用于物品的传送、发放 |
|  |  | 2.材质：304不锈钢； |
|  |  | 3.样式：单侧带3个抽屉和1个橱柜，方便物品存放； |
| 7 | 气溶胶吸附器（空气消毒屏） | 1.产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心、检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。 |
|  |  | 2.消毒方式：紫外线+高效过滤器；采用可清洗初效进行预过滤，高效过滤器对空气中当量直径大于等于0.3um的尘埃粒子进行有效过滤，紫外线杀菌，实现对空气的消毒净化； |
|  |  | 3.外形尺寸:≤650×485×1750（mm）； |
|  |  | 4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；紫外线泄漏量：＜1uw/cm2。 |
|  |  | 5.额定循环风量≥1500m3/h； |
|  |  | 6.净化消毒效果要求：对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%；设备运行30min，对铜绿假单胞菌杀灭率≥99.98%，对龟分枝杆菌杀灭率≥99.99%，对黑曲霉菌杀灭率≥99.95%；设备运行1h，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率≥99.99%； 在150m³的密闭空间内开机消毒60min，空气中的自然菌消亡率均＞90%;在150m³的密闭空间内开机60min，净化级别达到万级；气雾室冠状病毒HCoV-229E＞99.99%。 |
|  |  | 7.程控数量（定时消毒）≥9组，临时消毒可设置9组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求； |
| 8 | 不锈钢清洗水槽 | 1.用途：物品清洗 |
|  |  | 2.材质：304不锈钢材质 |
|  |  | 3.结构：双槽+干燥台结构，水槽采用模具拉伸成型，边角圆弧无锐边，美观耐用。 |
|  |  | 4.台面要求：台面做滚压台阶线处理，沥除器械水分时候，水会顺着凹陷流回水槽，防止水流到地面。 |
|  |  | 5.水龙头：双鹅颈型水龙头，冷、热水接口，可自由调节流量和水温。 |
|  |  | 6.柜体结构：水槽下方采用柜体结构，且可作为橱柜摆放物品；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 |
|  |  | 7.单台配置清单：不锈钢清洗水槽1组、水龙头2个 |
| 9 | 不锈钢洗手池 | 1.用途：洗手池 |
|  |  | 2.不锈钢材质 |
|  |  | 3.结构：单槽结构，槽体采用模具拉伸成型，边角圆弧无锐边。 |
|  |  | 4.台面要求：台面做滚压台阶线处理，沥除器械水分时候，水会顺着凹陷流回水槽，防止水流到地面。 |
|  |  | 5.水龙头：双鹅颈型水龙头，冷、热水接口，可自由调节流量和水温。 |
|  |  | 6.柜体结构：水槽下方采用柜体结构，且可作为橱柜摆放物品；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 |
|  |  | 7.单台配置清单：不锈钢清洗水槽1个、水龙头1个 |
| 10 | 绒毛收集器 | 1.用途：用于绒毛收集工作 |
|  |  | 2.主体材质：SUS304或者优于SUS304不锈钢。 |
|  |  | 3.整机尺寸：直径*高度：≥φ1300 ×2800mm |
|  |  | 4.出风口风量/尺寸：≥42000m³/h /φ600mm |
|  |  | 5.装机功率：≤100W |
|  |  | 6.喷淋水接口要求：尺寸≥DN25，材质为PPR或不锈钢材质 |
| 11 | 空气压缩机 | 1.设备用途：用于医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的要求。 |
|  |  | 2.结构形式：医用洁净气源由无油静音空压机、储气罐及深度净化模块及控制系统等组成。 |
|  |  | 3.设备电压：单相 220V±10% |
|  |  | 4.设备功率：≥1500W |
|  |  | 5.气体精密程度：多级过滤系统有效去除空气中的水气，输出气体过滤精度达0.01μm； |
|  |  | 6.后冷却系统：具有此功能降低供气系统内气体温度； |
|  |  | 7.储气罐要求：储气罐内喷涂工艺技术，避免储存气体的污染； |
|  |  | 8.最大流量：≥200NL/min |
|  |  | 9.噪音：≤70dB |
|  |  | 10.最高压力：≤0.75mpa |
|  |  | 11.储气罐容积：≥15L |
| 12 | 洁净蒸汽发生器 | 1.设备用途：给卫生隔离式织物清洗消毒器供给蒸汽。 |
|  |  | 2.设备材质以及容积：总容积≤48L，加热容器材质304优质无缝钢管或以上材质 |
|  |  | 3.设计压力、温度：压力≥0.7Mpa ，温度≥170℃ |
|  |  | 4.使用寿命：≥8年 |
|  |  | 5.水容积以及控制及显示系统要求：水容积≤23L且设备属于压力容器不属于过滤，不需要锅炉操作人员证；控制器控制是可编程、高性能、高效率、C语言编程的嵌入式单片机控制器；显示采用液晶显示屏：160*160点阵3.2英寸液晶屏，提供温度、压力、时间、运行状态、故障报警显示。 |
|  |  | 6.水位检测：采用磁耦合原理工作的磁翻柱式电子液位计，且测量管外表面紧贴着一列由磁性材料制成的彩色翻柱，通过不同颜色肉眼分辨水位高低，不能采用接触式液位计的检测方式，防止高精度检测失误的发生。 |
|  |  | 7.压力控制：压力变送器进行工作压力的控制及调整，压力变送器实时采集器身内蒸汽压力，可由控制器自动切断、自动接通加热电源。 |
|  |  | 8.加热保护：采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。由于意外原因造成器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏。 |
|  |  | 9.双重超压自动保护具有压力控制器和安全阀双重超压保护。 |
|  |  | 10.过电流保护功能当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害。 |
|  |  | 11.设备性能要求：具有TDS自动排污。 |
|  |  | 12.手动排污功能：设备配有手动排污球阀。 |
|  |  | 13.压力表：压力表，量程：0～1.6MPa 精度等级：≥1.6级 |
|  |  | 14.安全阀：开启压力≥0.7Mpa。 |
|  |  | 15.注水系统：间断式变频高压注水泵，304不锈钢以上材质进水水箱。 |
|  |  | 16.场地限制要求：设备宽度＜850mm，保证顺利进场安装 |
|  |  | 17.设备电源：三相：AC380V，50Hz |
|  |  | 18.单台配置清单：洁净电热蒸汽发生器器身主体1台、加水泵1个、加热管6根、出气阀1个、说明书1本、保修卡1份 |
| 13 | 便器清洗消毒机 | 1.设备用途：用于医疗机构病区便盆，尿壶等容器清洗消毒。 |
|  |  | 2.设备规格：容积≥60L，设备重量≤150kg，设备材质采用304不锈钢材或以上材质，装载量要求：≥1个便盆或≥3个尿壶。 |
|  |  | 3.安全保护要求：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；电机过流保护装置：设备门电流过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 |
|  |  | 4.运行程序要求：清洗流程至少包括冲洗、清洗、消毒、干燥、冷却。至少包含轻度污染程序、中度污染程序、重度污染程序三个清洗程序。程序运行时间≤10分钟。 |
|  |  | 5.程序控制要求：≥100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器每路模拟量输入都使用独立的≥16位AD转换器，通道之间无干扰；触摸感应按键，操作方便，可靠性高；具有故障自动检测功能。≥128*64点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；报警信息显示功能。 |
|  |  | 6.耗能要求：水耗量≤40L/循环，耗电量≤1度每循环。 |
|  |  | 7.消毒要求：80℃～103℃可调。 |
|  |  | 8.加热方式：电加热。 |
|  |  | 9.加注系统要求：循环泵≥230L/分钟，计量泵≥2个。温度传感器采集温度，显示精确度≤0.1℃。 |
|  |  | 10.设备尺寸：475±10mm*540±10mm*1570±10mm。 |
| 14 | 倾倒池 | 1.用途：用于洗手或倾倒液体。 |
|  |  | 2.倾倒池主体材质：304不锈钢不锈钢。 |
|  |  | 3.槽体尺寸：565±10mm*540±10mm*710±10mm。 |
| 15 | 星盆地柜 | 1.用途：用于物品存储 |
|  |  | 2.材质：304不锈钢不锈钢。 |
|  |  | 3.槽体尺寸 ：730±10mm*600±10mm*720±10mm |
| 16 | 便盆挂架 | 1.用途：可以放置各种大便盆可用于自然晾干 |
|  |  | 2.材质：304不锈钢。 |
|  |  | 3.槽体尺寸 ：580±10mm*300±10mm*580±10mm |
| 17 | 尿壶挂架 | 1.用途：用于悬挂尿杯和尿杯晾干 |
|  |  | 2.材质：304不锈钢 不锈钢。 |
|  |  | 3.槽体尺寸 ：580±10mm*300±10mm*580±10mm |
| 18 | 拖把池 | 1.用途：用于拖布清洗 |
|  |  | 2.材质： 304不锈钢。 |
|  |  | 3.槽体尺寸 ：565±10mm*540±10mm*710±10mm |
| 19 | 密闭储存柜 | 1.用途：用于物品存储 |
|  |  | 2.材质：304不锈钢。 |
|  |  | 3.槽体尺寸：730±10mm*350±10mm*630±10mm |