## 技术参数说明
序号 | 产品名称 | 招标技术要求
|  | 规格 | 参数
1 | 便器清洗消毒设备 | / | 1.可符合在住院病区、ICU、手术室、发热门诊污洗间的设计、安装要求，达到现代化整体污洗间的消毒规范要求。
2.设备用途：适用于对医院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶、湿化瓶、痰杯、洗手盆、污物桶、血袋、等物品容器进行自动化倾倒、清洗、消毒、烘干功能。
3.清洗消毒器能处理一种或多种人体废弃物容器及其支架，并且在消毒阶段中负载表面的温度不应低于消毒温度。
4.符合院感对污洗间的规范要求：洁污分区，干湿分离等污洗间整体规范要求。
5.清洗消毒器在正常运行过程中，腔体、管路和相关部件都不应出现泄漏。
6.负载架的结构应确保其本身在正常工作周期过程中被清洁和消毒，并且不应阻碍自排水。
7.清洗消毒器的设计和结构应能保证在消毒和后续阶段中，负载不得二次污染。
▲8.采用热力物理消毒，消毒能力A0值可达60-600-3000可调，A0值在消毒过程中实时可见。适用于不同科室不同污染程度用品用具的消毒。【请提供产品彩页或产品说明书扫描件，并设备操作屏幕上可显示A0 60 ，A0 600，A0 3000 的实物图片以证明真实性】
▲9.设备的清洗管路与蒸汽管路完全重合，蒸汽从同样的清洗喷嘴喷出，从而做到每次清洗完成自动进行整体管路自消毒。【提供产品彩页或产品说明书扫描件，并提供有显示出设备清洗管路与蒸汽管路完全重合的实物照片及技术原理说明以证明真实性】
10.主机规格为：宽≤500mm*深≤450mm*高≤1730mm。外形：立式、前开门，可实现舱门≥90°角打开，机器尺寸应符合病房污洗间设计要求。
11.清洗舱：清洗舱应一体冲压成型，内壁光滑，无清洗死角，无焊接缝隙。
12.清洗舱内清洗系统：清洗喷嘴≥13个，其中主喷嘴≥1个，运行时可旋转和伸缩；圆形辅助喷嘴≥7个，运行时可旋转；固定辅助喷嘴≥5个；
▲13.清洗舱主喷头为半圆扁形设计，主喷头长度可伸缩且可360度旋转，实现强力喷洗功能，且主喷头附有≥4个辅助可旋转喷嘴设计。【提供产品彩页或产品说明书扫描件，并提供主喷头且主喷头上有≥4个小喷嘴实物照片以证明真实性】
14.水喷淋系统应能检测喷头是否发生堵塞，喷淋臂应能按清洗消毒器制造商的规定自由运动。
15.机器一次清洗量：1次可处理1升容量引流瓶≥3个，或同时放置3个尿壶，或1个小便器和1个大便器，可处理高危物品（SARS）和重复使用的器械类物品、病区护理用品和容器等。
16.机器检修舱位于机身上部，前开门设计；且不锈钢储水箱位于机器清洗舱的上方。
17.清洗舱内壁无突出物理部件，以避免污物倒挂影响舱体自身清洁造成病菌藏匿，从而造成机器内部的二次污染。
18.门封设计：清洗舱门采用单边缝复唇隔膜厌氧防热熔硅胶设计，无缝隙，无回形开口凹槽。
19.门锁自锁功能：在程序开始运行时门锁关门，清洗消毒过程中舱门自动锁定。
20.界面显示：LED显示屏，可显示≥4行文字，每行20个字符，实时显示温度，运行阶段、A0值等参数。
21.排污管道直径≥D100mm，双U字形回水弯排污管道。
22.清洗消毒流程控制：自动倾倒、冲洗、清洗、消毒。
23.加热方式：设备采用电加热方式，蒸汽发生器具有超温、缺水、自动保护预警断电装置。
24.具有防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源。
25.设备具有断电保护装置：电机电流过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。
26.精确控温设计要求：为确保整个清洗舱最低温度能达到设定值，温度传感器位于清洗舱底部，设置温度传感器的数量≥2组，且这些温度传感器之间能互相校准，如出现误差会发出报警提示，保证物品达到最佳的消毒效果；清洗舱门和舱体全部采用双层保温设计，有效防止热量散失，确保设定温度和实际温度误差≤±1℃。
27.洗涤时间可根据消毒物品污染程度可调，操作面板具备≥3种不同强度标准的清洗程序，一键式功能选择。
28.具有程序自诊功能，如遇故障突发情况，需要取出器械、器皿时，程序可以点击操作暂停键，程序暂停后，可开门取出物品。
29.配备单泵自动添加系统，能单独自动添加功能：配有三合一的清洗除垢、软化水质及催干的性能。
2 | 医用织物清洗消毒机1 | 1400*1100*1600 | 1.额定洗涤容量≥35KG，滚筒容积≥340L；外形尺寸：长≤1400mm；深≤1100mm；高≤1600mm。
2.消毒能力：最高加热温度≥90℃，确保消毒能力A0值≥600—3000。
3.网篮式内筒设计。
4.设备具有智能浸泡功能，无需人工化学浸泡处理。
5.具有自清洁消毒功能，杜绝交叉污染，全自动不平衡监测调节报警系统。
6.机器面板为不锈钢材质，可以长期耐受多种消毒剂对清洗机表面及内腔和滚筒的消毒处理。
7.内舱和滚筒为304不锈钢材质，特别抛光处理，表面粗糙度≤0.8um。
8.织物的装载和卸载：双开门设计，开门方式采用上下开启和关闭，可单手操作。
9.设备内置电脑程序，可自动控制，程序参数可调，可编辑和储存多个清洗消毒程序，预设程序≥7个，可编辑程序≥23个，程序可以根据三级密码进入自行设置，面板需有中英文及图型显示。
10.设备双开门分区设计，污染区操作面配备液晶触摸屏显示控制面板，洁净区操作面配备液晶显示面板，带中文菜单动画图像显示。
▲11.离心洗脱力（Ｇ值）≥370，变频电机驱动，高脱转速≥920T/min，高速脱水功能。【提供产品彩页或产品说明书扫描件以证明真实性】
12.标准热力消毒程序、化学消毒程序可供选择，消毒温度可调。
13.可以连接自动液体分配器，液体皂剂信号≥7个。
14.配有USB接口以导入导出设定的程序和参数，洗涤流程可追溯并下载打印。
15.可设定预约序待机工作。
16.具有自动预脱水功能。
17.洗涤水采用电加热，整机最大总电功率≤48kw。
18.整机占地面积≤1.8平方米，高度≤1.6米；设备净重≤950kg。
19.大口径排水阀，内径≥80毫米，防止堵塞和泥沙沉积。配有金属过滤网。
20.故障自动诊断和报警停机具备应急断电记忆保护功能。
21.变频调速功能、并配备紧急关机按钮，确保安全运行。
22.设备含自动滚筒定位功能，并配备自动刹车系统及防断电UPS备用电源，以备在突然断电或者在设备故障时保护电机、电子控制面板等用电设备。
3 | 医用织物清洗消毒机2 | 1200*920*1400 | 1.额定洗涤容量≥22KG，滚筒容积≥220L；外形尺寸：长≤1200mm；深≤920mm；高≤1400mm。
2.消毒能力：最高加热温度≥90℃，确保消毒能力A0值≥600—3000。
3.网篮式内筒设计。
4.智能再浸泡功能，设备具有智能浸泡功能。
5.具有自清洁消毒功能，杜绝交叉污染，全自动不平衡监测调节报警系统。
6.机器面板为优质防锈材质，可以长期耐受多种消毒剂对清洗机表面及内腔和滚筒的消毒处理。
7.内舱和滚筒为304不锈钢材质，特别抛光处理，表面粗糙度≤0.8um。
8.织物的装载和卸载：双开门设计，开门方式采用水平开启和关闭，可单手操作。
9.设备内置电脑程序，可自动控制，程序参数可调，可编辑和储存多个清洗消毒程序，预设程序≥7个，可编辑程序≥23个，程序无限可调，面板需有中英文及图型显示。
10.设备双开门分区设计，污染区操作面配备液晶触摸屏显示控制面板，洁净区操作面配备液晶显示面板，带中文菜单动画图像显示。
11.离心洗脱力（Ｇ值）≥360，变频电机驱动，高脱转速≥1000T/min，高速脱水功能。
12.标准热力消毒程序、化学消毒程序可供选择消毒温度可调。
13.可以连接自动液体分配器，液体皂剂信号≥7个。
14.配有USB接口以导入导出设定的程序和参数，洗涤流程可追溯并下载打印。
15.可延时和预约洗涤，自动待机。
16.具有自动预脱水功能。
17.洗涤水采用电加热，整机最大总电功率≤21kw。
18.整机占地面积≤1.5平方米，高度≤1.4米；设备净重≤450kg。
19.大口径排水阀，内径≥80毫米。配有金属过滤网。
20.故障自动诊断和报警停机具备应急断电记忆保护功能。
21.变频调速功能、并配备紧急关机按钮，确保安全运行。
4 | 医用织物清洗消毒机3 | 1000*920*1400 | 1.额定洗涤容量≥16KG，滚筒容积≥150L；外形尺寸：长≤1000mm；深≤920mm；高≤1400mm。
2.消毒能力：最高加热温度≥90℃，确保消毒能力A0值≥600—3000。
3.网篮式内筒设计。
4.设备具有智能浸泡功能。
5.具有自清洁消毒功能，杜绝交叉污染，全自动不平衡监测调节报警系统。
6.机器面板为优质防锈材质，可以长期耐受多种消毒剂对清洗机表面及内腔和滚筒的消毒处理。
7.内舱和滚筒为304不锈钢材质，特别抛光处理，表面粗糙度≤0.8um。
8.织物的装载和卸载：双开门设计，开门方式采用水平开启和关闭，可单手操作。
9.设备内置电脑程序，可自动控制，程序参数可调，可编辑和储存多个清洗消毒程序，预设程序≥7个，可编辑程序≥23个，程序无限可调，面板需有中英文及图型显示。
10.设备双开门分区设计，污染区操作面配备液晶触摸屏显示控制面板，洁净区操作面配备液晶显示面板，带中文菜单动画图像显示。
11.离心洗脱力（Ｇ值）≥360，变频电机驱动，高脱转速≥1000T/min，高速脱水功能。
12.标准热力消毒程序、化学消毒程序可供选择消毒温度可调。
13.可以连接自动液体分配器，液体皂剂信号≥7个。
14.配有USB接口以导入导出设定的程序和参数，洗涤流程可追溯并下载打印。
15.可延时和预约洗涤，自动待机。
16.具有自动预脱水功能。
17.洗涤水采用电加热，整机最大总电功率≤15kw。
18.整机占地面积≤1.5平方米，高度≤1.5米；设备净重≤500kg。
19.大口径排水阀，内径≥80毫米。配有金属过滤网，避免脱落的纤维进入地下排水管道。
20.故障自动诊断和报警停机具备应急断电记忆保护功能。
21.变频调速功能、并配备紧急关机按钮。
5 | 医用织物烘干机1 | 1000*1300*2000 | 1.烘干容量≥35KG，滚筒容积≥600L。外形尺寸：长≤1000mm；深≤1300mm；高≤2000mm。
2.安全双层隔热防爆玻璃门，具有隔热防烫功能。
3.滚筒材质采用304不锈钢。
4.变频电机驱动，非皮带传送，滚筒转速可调。
5.前置抽屉式绒毛过滤装置，可以取出清洁；
6.具备防火保护系统，可以连接洗衣房消防系统，当火灾发生时可以自动联动消防系统，消灭火源。
7.设备内置电脑程序，可自动控制，程序参数可调，可编辑和储存10个或以上烘干程序、烘干温度可调，加热阶段分段升温控制避免织物过度干燥影响使用寿命。烘干热风循环装置可依据实际需要启动和关闭。具有操作等级密码保护，具有自动报警电脑控制器。
8.干燥用风经过滤后进入滚筒实现外排风机联动，设备自动依情况来确定送风机和排风机的起停。
9.控制面板采用彩色液晶≥4.3英寸触摸屏，可以使用≥10种语言，含中英文；含≥30个预设程序，程序无限可调节，可以通过USB接口传输和打印数据。
10.自动冷却系统，轴向和双向空气流动系统。
11.采用380V电压，单机最大总电功率≤40kw。
12.设备净重≤260KG。
6 | 医用织物烘干机2 | 900*1300*1900 | 1.烘干容量≥23KG，滚筒容积≥460L。外形尺寸：长≤900mm；深≤1300mm；高≤1900mm。
2.安全双层隔热防爆玻璃门，具有隔热防烫功能。
3.滚筒材质采用304不锈钢。
4.变频电机驱动，非皮带传送，滚筒转速可调。
5.前置抽屉式绒毛过滤装置，可以取出清洁，更易于清洁；
6.具备防火保护系统，用于避免因高温过热干燥引发的着火风险。
7.设备内置电脑程序，可自动控制，程序参数可调，可编辑和储存10个或以上烘干程序、烘干温度可调，加热阶段分段升温控制避免织物过度干燥影响使用寿命。烘干热风循环装置可依据实际需要启动和关闭。具有操作等级密码保护，具有自动报警电脑控制器。
8.干燥用风经过滤后进入滚筒实现外排风机联动，设备自动依情况来确定送风机和排风机的起停。
9.控制面板采用彩色液晶≥4.3英寸触摸屏，可以使用≥10种语言，含中英文；含≥30个预设程序，程序无限可调节，可以通过USB接口传输和打印数据。
10.自动冷却系统，轴向和双向空气流动系统。
11.采用380V电压，单机最大总电功率≤25kw。
12.设备净重≤210KG。
8 | 一体化综合除臭设备 | / | 1.安装在地巾抹布清洗房间，用于除臭杀菌；
2.处理风量≥2000m³/h；电压为220/380V
3.设备规格为L2000*W800*H800mm（设备规格可根据现场实际情况调整）；材质为304不锈钢。
4.组态模块：初效除尘模块、中效过滤模块、高能离子模块、风机控制模块、I/O控制模块、通信控制模块、高能离子控制模块、智能逻辑模块、智能计时、智能检测、实时报警
5.工作模式：定时工作 （1）智能定时模式：根据异味监测数值，系统自动判断工作方式和工作强度，自动工作，可以设置设备每天的开启和关闭时间 （2）程序定时模式：根据后台手动设置的工作时间和工作频率来工作；工作强度默认为2档。
6.植物除臭药剂技术要求： ▲（1）针对植物除臭药剂的急性皮肤刺激性/腐蚀性试验检测： 在本次试验条件下，受试物(原样)对新西兰免急性皮肤刺激性/腐蚀性试验结果为无刺激性，符合 CJ/T 516-2017《生活垃圾除臭剂技术要求》的规定，检测依据和方法要求按照GB/T 21604-2022 化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法进行检测。 【同时提供①投标人或所投产品制造商自2022年1月1日起至本项目投标截止日前具有CMA标志的检测报告原件扫描件，报告需体现符合上述要求的检测结果，原件备查；②提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）的查询截图；③投标人或第三方检测机构提供：检测报告中载明的检测事项未超出该机构检测范围的承诺函（格式自拟）并加盖公章，超出该机构检测范围不予得分，原件备查】 ▲（2）针对植物除臭药剂的抑菌性能试验检测： 3次重复试验证明，样品“植物除臭药剂”原液，作用2min“对金黄色葡萄球菌的平均抑菌率为>99.99%、对大肠杆菌的平均抑菌率为>99.99%、对白色念珠菌的平均抑菌率为>99.99%”，具有较强的抑菌作用。根据《一次性使用卫生用品卫生标准》，该样品贮存有效期可定为1年。 【同时提供①投标人或所投产品制造商自2022年1月1日起至本项目投标截止日前具有CMA标志的检测报告原件扫描件，报告需体现符合上述要求的检测结果，原件备查；②提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）的查询截图；③投标人或第三方检测机构提供：检测报告中载明的检测事项未超出该机构检测范围的承诺函（格式自拟）并加盖公章，超出该机构检测范围不予得分，原件备查】 ▲（3）针对植物除臭药剂的毒性试验检测： 样品“植物除臭药剂”按《消毒技术规范》(2002年版)2.3.2急性吸入毒性试验进行检查，对KM小鼠的急性吸入毒性 LC50·2h>15863.2mg/m³，毒性分级属实际无毒，符合《消毒技术规范》(2002年版)的要求。 【同时提供①投标人或所投产品制造商自2022年1月1日起至本项目投标截止日前具有CMA标志的检测报告原件扫描件，报告需体现符合上述要求的检测结果，原件备查；②提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）的查询截图；③投标人或第三方检测机构提供：检测报告中载明的检测事项未超出该机构检测范围的承诺函（格式自拟）并加盖公章，超出该机构检测范围不予得分，原件备查】 ▲（4）植物除臭药剂皮肤变态反应试验检测： 样品“植物除臭药剂”按《消毒技术规范》(2002年版)2.3.6皮肤变态反应试验进行检测，对Hartley 豚鼠皮肤变态反应试验致敏强度为未见皮肤变态反应。符合《消毒技术规范》(2002 年版)的要求。 【同时提供①投标人或所投产品制造商自2022年1月1日起至本项目投标截止日前具有CMA标志的检测报告原件扫描件，报告需体现符合上述要求的检测结果，原件备查；②提供检测报告在全国认证认可信息公共服务平台（https://www.cnca.gov.cn/）的查询截图；③投标人或第三方检测机构提供：检测报告中载明的检测事项未超出该机构检测范围的承诺函（格式自拟）并加盖公章，超出该机构检测范围不予得分，原件备查】
7. 恶臭在线监测系统 7.1供电电压24V；通信信号4-20mA 7.2恶臭在线监测装置：检测气体:硫化氢、氨气；输出信号4-20mA；量程：0-50ppm；分辨率≥0.1ppm 7.3 内置自吸隔膜泵 7.4含气体预处理膜片；智能预警报警装置
8. 远程APP综合管理系统 8.1通讯接口：RS232、RS485、网线端口、wifi端口；移动/联通/电信端口 8.2手机APP端口账号；网页监控账号；PLC程序远程监测；可通过手机APP实时查看除臭系统整体运行状况；可远程修改、调整设备运行参数及状态 8.3含云数据储存空间；历史数据表，含实时在线监测数据记录；设备运行工况记录；报警记录；故障记录；运行时间记录；数据可从电脑端口下载 8.4 报警短信提醒；并预留智慧城市大数据管理网络接口
9 | 洁净区整理台 | 2000*1000*900 | 尺寸规格为：长度≥2000mm*宽度≥1000mm*高度≥900mm，304不锈钢材质，面板厚度≥1.5mm。
10 | 洁物发放台 | 1500*500*900 | 尺寸规格为：长度≥1500mm*宽度≥500mm*高度≥900mm，304不锈钢材质，面板厚度≥1.5mm。
11 | 洁净区储存架1 | 3500*500*900 | 尺寸规格为：长度≥3500mm*宽度≥500mm*高度≥900mm，304不锈钢材质，面板厚度≥1.5mm。
12 | 洁净区储存架2 | 1500*500*2000 | 尺寸规格为：长度≥1500mm*宽度≥500mm*高度≥2000mm，304不锈钢材质，面板厚度≥1.5mm。
13 | 储存柜 | 1000*500*1800 | 尺寸规格为：长度≥1000mm*宽度≥500mm*高度≥1800mm，铁质材质，面板厚度≥1.5mm。
14 | 手工烫台 | / | 1、所用材料的钣金需全部经过酸洗防生锈
2、烫台整体是全新工艺钣金喷高温烤漆，不易腐蚀不易烂
3、加厚镀锌板。
4、台面支架是 304 不锈钢加密排列圆管，加密排列方钢撑托，台面平整不下沉.
5、全铜的电机，不是铜包铝的线圈
6、台面高度可根据烫工身高三档调节。
7、具有点动，连续二种吸风操作方武。
15 | 双大星盆台 | 1500*600*900 | 尺寸规格：长度≥1500*深度≥600*高度≥900mm，304不锈钢材质，面板厚度≥1.5mm。
16 | 多功能保洁车 | 1000*450*650 | 材质:工程塑料/橡胶，尺寸：长≥100cm*宽≥45cm*高≥65cm。
17 | 传递窗 | 500*500*480 | 304不锈钢，外径尺寸：长≥500mm*宽≥500mm*高≥480mm，内径尺寸：宽≥380mm*高≥420mm*深≥420mm，内置一盏紫外线杀菌灯。
18 | 便盆 | 370*240 | 主体材料：医用级聚丙烯（PP）或ABS塑料，无毒无味；耐温性能：可耐受≥130℃高温，支持煮沸或消毒液浸泡消毒；尺寸：长度≥37cm, 宽度≥24cm
19 | 尿壶 | / | 主体材料：医用级聚丙烯（PP）或ABS塑料，无毒无味；耐温性能：可耐受≥130℃高温；容量：≥ 1000ml, 刻度清晰。
20 | 便盆尿壶支架 | D≥1 | 材质要求：SUS304（不锈钢）厚度≥1.0mm；可同时清洗≥2个尿壶和1个便盆，或≥3个尿壶。
21 | 背板 | 600*150*1730 | 外形尺寸（具体根据现场定制）：长≥600mm*宽≥150mm*高≥1730mm；材质要求：SUS304（不锈钢），厚度≥1.0mm
22 | 三合一清洗剂 | / | 软化水质，帮助洁洗，加速干燥。容量≥5L/桶。
23 | 便盆挂架 | 900*350*650 | 规格：外形尺寸长≥900mm*宽≥350mm*高≥650mm；材质要求SUS304不锈钢(厚度≥1.5mm)，可存放洁净便盆。
24 | 尿壶挂架 | 900*350*650 | 规格：外形尺寸长≥900mm*宽≥350mm*高≥650mm；材质要求SUS304不锈钢(厚度≥1.5mm)，可存放洁净便盆。
25 | 洗手台 | 500*360 | 盆外径规格：长≥500mm*宽≥360mm；落地支架：≥20寸，不锈钢材质。
26 | 洗鞋机 | 950*200*1560 | 1、设备每循环可处理设备每循环可处理医用鞋≥30双；外型尺寸(mm)：长度≤950mm*宽度≤200mm*高度≤1560mm； 滚笼尺寸：直径≥φ750mm*深度≥480mm；单台机器净重量应≤550kg；
2、洗衣脱水速度(rpm)： ≥40/800 ；
3、额定电压(ｖ)：380 ；电加热功率(kw)：≥12 ；
4、采用触摸屏电脑控制器，全流程自动程序完成洗涤工作 ；
5、洗涤过程配有硅胶颗粒，滚筒双层结构，可自动加入并回收硅胶颗粒，无需手动添加回收；
6、滚筒内配有毛刷 :配有两个自动皂液泵，配合全自动洗鞋程序，可完成全自动洗涤；
7、设备可以选择热力消毒或化学消毒程序。
8、外滚筒、内滚筒及舱门均为不锈钢材质，耐高温能力≥95℃；
9、内滚筒腔体设计无死角，抛光率≤0.08微米，杜绝微生物残留；
10、排水口径≥50cm，大口径的排水设置避免泥沙堵塞；