## Sheet1
小型医疗器械报价单
公司名称： |  |  | 日期：
联系人及联系方式：
序号 | 设备名称 | 要求说明 | 单价（元/台/套/个/批） | 备注
1 | 物资供应车 | 塑胶材质
2 | 制冰机 | 1.彩色电子触屏，全自动控制进水→制冰→落冰 2.全自动连续制冰，使用方便 3.ABS内胆，简洁大方,干净卫生 4.没有除冰过程，无水损耗，制冰过程无残水 5.电压过载保护装置，缺水和冰满自动停机功能 6.配置净水滤芯，过滤自来水，让水质更干净 7.可以预约开机，关机 8.日产冰量（KG）：冬季(15℃)：≥70 夏季(30℃)：≥48 9.储冰量（KG）：约21 10.功耗（W）：约590 11.外形尺寸 (MM)：约630*460*500
3 | 人工呼吸急救复苏球套组3 | 1.主要部件采用硅橡胶材料制作而成； 2.送气阀装有鱼嘴阀； 3.具备限压阀； 4.具备面罩，鱼嘴阀片，送气阀，气囊，集气袋； 5.工作压力：3～4.5Kpa； 6.潮气量：≥50ml。
4 | 消毒柜 | 1.材质：不锈钢 2.功率：≥800w 3.容积：≥115L
5 | 常规监护仪 | （一）用途和说明 用于对成人、儿童、新生儿进行心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压以及体温等生理参数的监护 （二）标的每套监护仪具体配置明细 1、主机 1套 2、原装可充电电池 1组 3、心电标准附件包 1套 4、血氧标准附件包 1套 5、无创血压标准附件包 1套 6、有创血压模块 1套 7、根据用户需求提供支架或移动推车 1套 请列出以下同品牌选配件价格： 1)呼末二氧化碳模块 1套 2)其他选配功能 （三）技术参数及要求 1、整机要求： 1.1、监护仪适用于成人，小儿和新生儿，具有三类医疗器械注册证。 1.2、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 1.3、屏幕尺寸≥12英寸，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示。 1.4、屏幕为彩色液晶触摸屏，采用电容屏非电阻屏，可支持亮度自动调节功能。 1.5、内置锂电池，支持监护仪工作时间≥4小时。 1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.7、监护仪使用期限≥10年。 2、监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，连续实时测量和对应报警功能。 2.3、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.4、提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。 2.5、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计等统计结果。 2.6、提供SpO2，PR和PI参数的实时监测。 2.7、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.8、配置无创血压测量。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 2.9、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，。 2.10、支持升级多通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV。 2.11、支持可配同品牌主流或微流呼末二氧化碳。 2.12、提供双通道体温和温差参数的监测。 3、系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.3、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 3.4、≥1000组NIBP测量结果。 3.5、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.6、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.7、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.8、免费开放设备数据接口，配合医院通过有线或无线方式连入医院现有中央监护系统，并提供书面承诺。
6 | （医护用）铅衣 | 1.防护核心材料：超轻超薄、超柔软防护材料； 2.防护材料分部均匀，正常使用铅当量不会衰减；正面左右襟 100%重叠 0.5mm 铅当量，背面 0.25 铅当量；适用于 X 射线管电压(30-120)KV;总过滤为(0.05-3.6 之间)mmCu 的 X 射线防护材料。
7 | （医护用）铅眼镜 | 1、镜架可上下调节； 2、镜架和侧面防护由两部分组合而成，可拆卸，两侧防护面积大； 3、核心防护值:防护材料分部均匀，正常使用铅当量不会衰减；正面0.5mm铅当量，侧面0.12铅当量；适用于X射线管电压(30-120)KV;总过滤为(0.05-3.5之间)mmCu的X射线防护材料.正面防护效果面积适中，侧面铅金属侧防，可防护散射线； 4、镜片和侧防镜片采用超轻超清铅玻璃制作。
8 | 铅裤 | 1.防护核心材料：超轻超薄、超柔软防护材料； 2.防护材料分部均匀，正常使用铅当量不会衰减；正面左右襟 100%重叠 0.5mm 铅当量，背面 0.25 铅当量；适用于 X 射线管电压(30-120)KV;总 过滤为(0.05-3.10 之间)mmCu 的 X 射线防护材料。