## Sheet1 (4)
序号 | 科室名称 | 产品名称 | 设备技术参数 | 设备配件要求 | 单价（应为包含设备、设备配套的配置辅件、运输、安装、税费等一切费用在内的综合单价） | 品牌 | 型号 | 制造商名称 | 进口/国产/自产 | 所报设备实际技术参数 | 所报设备配件明细 | 与询价设备参数和配件要求不符，请单列 | 参考图片 | 产品涉及医疗器械注册证/备案凭证，注明证号及有效期 | 独特技术-示例 提供的产品参数，如是贵公司的独特技术，请说明。 | 是否为节能产品 | 是否为环境标志产品 | 质保期（年） | 质保期满后维保费用/年 | 同类设备中标单价 | 中标医院名称
10 | 康复科 | 生物反馈式治疗仪 | 一、设备基本功能要求 ▲1、能满足焦虑、神经精神等疾病的生物反馈治疗。 ▲2、设备包含信号采集器、生物反馈仪软件、信号接收器等组成部分。其中信号采集器应包含表面肌电传感器、重复性脉搏血氧饱和度探头、脑电传感器等。 3、提升设备临床的使用率，适用更广泛的治疗群体，无临床禁忌症。 ▲4、无线传输方式，实现1个团体无线接收器对应20人或以上信号采集器，可同时对20人或以上进行数据采集、分析、处理与交换。 5、一体化信号处理器，同时同步采集EEG、HRV及肌电EMG信号，实时反应心理与身体的压力与放松情况，亦可进行生物反馈训练。 6、可对患者生理信号（脑电波、表面肌电或者心率变异性等）进行团体测试。 ▲7、无线型披戴式传感器具备心理状态信号显示功能，显示实时直观的反馈每一个使用者的即时的心理状态。 8、多种登录方式，可进行手动录入或人脸识别录入。 二、技术参数要求 ▲1、实时采集脑电、肌电等生理信号，AD采样位数≥24bit，AD采样率≥2000Hz。 2、肌电sEMG测量范围：1~100μv（R.M.S.），分辨率≤0.2μv（R.M.S.），输入噪声≤1μv（R.M.S.）。 3、sEMG通频带：25~450Hz，sEMG差模输入阻抗≥5 MΩ，sEMG共模抑制比≥100 dB。 4、sEMG阻抗测试：有。 5、BVP测量范围：0~100%。 6、脑电信号共模抑制比：各通道不小于100dB，噪声电平：不大于2uV。 7、基线测试，多人，时间五分钟，自动生成测试数据报告，内置通用参考常模，并可选用标准压力评估和特定压力评估。 8、团体放松训练：呼吸放松、肌肉放松、冥想放松。 9、团体训练模式：团体协作式训练方案，使参加团体训练的所有成员，可以保证同一时间互动。 10、血容量脉搏信号（BVP）经处理后可获得SDNN、RMSSD、PNN50、TP、VLF、LF、HF等时域、频域及非线性等心率变异性（Heart Rate Variability）指标。 11、报告模式：由评估报告、训练报告和趋势报告构成。 12、开放的多媒体库：根据客户的个性化需求，放入音频、视频格式的文件。 | 1.团体无线接收器：1台 2.信号采集器：20个 3.笔记本电脑：1台 4.生物反馈软件：1套 5.打印机：1台 6.推车：1台
11 | 康复科 | 经颅磁刺激仪（双拍） | 一、适用范围：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，可用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和神经科运动功能评定及治疗研究；配合药物，进行神经疾病引起的失眠、性症状的辅助治疗。 二、硬件技术指标 ▲1.冷却系统：液冷散热系统；支持24h持续刺激输出，当冷却系统发生故障时，有提示或停止磁场输出。 2.双主机双通道，配置蝶形线圈和深部刺激线圈各一个；刺激线圈具备温度显示、磁场强度和磁场上升率三种显示功能；具备快速切换线圈功能。 3.两个刺激线圈可以独立工作进行单拍刺激，也可进行双拍联动成对刺激。 4.刺激线圈具有磁力线控制技术，聚焦靶区，减弱对非靶区刺激干扰。 ▲5.标配运动诱发电位监测模块：可实时同步记录多靶肌MEP，可用于在治疗中进行电生理安全监测；无线传输通讯，无线充电。 6.标配触控式一体机（触摸屏）。 7.支持电容放电计数功能。 8.设备使用年限（或使用寿命）≥10年。 三、主机技术指标 ▲1.最大磁感应强度：6T，允差±5%。 ▲2.输出脉冲重复频率：0.01Hz～100Hz可调；1Hz以下步长0.01Hz,1Hz以上步长1Hz；允差±3%。 3.脉冲上升时间：50μs±10μs。 4.脉冲持续时间：340μs±20μs。 5.磁感应强度最大变化率范围：60kT/s～90kT/s。 四、软件技术指标 1.运动阈值及治疗方案自动记忆功能、自动阈值检测及推送功能；支持多种神经电生理检测项目：MT阈值检测、MEP评估、CMCT、ICI/ICF、CSP。 2.可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）、成对脉冲刺激、双拍成对刺激、调频调幅等多种刺激模式；支持15种组合方案；内含多种专家方案，支持自定义编辑方案。 3.支持双人独立方案模式，可同时进行不同方案的双人治疗。 4.刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出。 5.治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供大脑解剖定位图辅助定位；内置声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测。 6.患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；配置病员管理云系统：多台设备病员信息局域网内共享。 | 1.磁刺激仪刺激主机 2台 2.磁刺激仪散热主机 2台 3.深部刺激线圈 1个 4.蝶形线圈 1个 5.运动诱发电位检查模块 1套 6.推车 1台
12 | 康复科 | 认知康复训练平台 | ▲1、通道数：≥20通道，可同时治疗≥20名患者，后续可根据需求拓展至20通道。 2、电子处方：针对不同的适应症提供专业电子处方，同时可根据需求增/删/改/查。 ▲3、情景化训练方案：包含≥20款康复训练场景，每款训练场景均包含≥10个等级，共计≥600项训练任务，采用循序渐进的训练方式。 4、治疗报告：可查看并打印患者的康复训练报告、量表评估报告等相关治疗报告。 ▲5、治疗模块：包含但不限于“社会认知”、“工作记忆”、“认知灵活性”等模块。 6、量表评估：内置评估量表， 包含但不限于MMSE、MOCA、AMTS、ADAS等相关量表。 7、个体化训练任务：根据病症、认知能力受损的情况设定不同的康复训练方案。 ▲8、适用范围：注册证适用范围需包含认知障碍或者情绪障碍等精神相关疾病。 | 1.推车及控制终端1台 2.训练终端20套 3.打印机1台
13 | 康复科 | 红外偏振光治疗仪 | 1.采用专业级发光模组，接近阳光的光谱，通过不同波长和强度的光线，刺激神经系统和脑干网状结构，调节营养代谢血液循环和内分泌功能，调控生理周期，改善相关症状。涉及季节性抑郁症、抑郁症、昼夜节律睡眠障碍、围产期抑郁症等。 2.可设定不同色温的光照模式或者动态照明模式，以满足光生物效应要求。实现智能控光。光照剂量按实际患者情况控制 3.广源系统灯组面光源灯具数量≥4件；垂直下照光，单个灯具出光面积≥0.5㎡且三米内照度≥10000Lux。 4.该光照治疗控制系统精确调控灯光参数，基于临床循证证据，根据不同症状预设相应的光照剂量参数和时长。 5.控制系统适配安卓端，一站式免安装部署，登陆即可使用。 6.可设定不同色温的光照模式及动态照明模式。 7.可设定固定照度照射时间。 | 1.光照治疗室环境定制打造 1项 2.光源系统灯组4套 3.控制软件1套 4.用户评估管理系统1套 5.便携式生理参数监测设备4套 6.按摩沙发椅4套
14 | 康复科 | 上肢综合训练器 | 1、允许四个患者同时进行训练 2、快速、精准的阻力调节，适应不同程度患者使用 3、阻力调节范围：250g-2750g | 1.智能手部康复仪器 1套
15 | 康复科 | 上下肢运动康复训练机 | 基本操作功能 a) 具有被动、助力、主动和混合四种训练模式及等速功能； b) 具有训练方向改变功能； c) 具有肌力对称性显示功能； d) 具有开机自检、急停装置、痉挛保护、语音提示等功能； e) 具有训练定时设置功能； f) 训练器在主动训练时阻力设定应具分档设定功能； g) 具有训练数据统计功能； h) 具有训练器电动升降功能； i) 设置急停装置，可手动触发急停装置开关，切断上/下肢电机及升降电机动力输出。 2. 特有功能 a) 一键电动锁止，方便设备锁定及解除； b) 训练器三向可调，方便床侧或床尾训练； c) 上/下肢执行器便捷替换，一机可同时支持上肢或下肢训练。 d) 四轮万向，3寸轮毂，移动更省力。 3. 软件功能 a) 账户登录方式采用账号密码方式； b) 查询、新建、修改、删除训练方案； e) 设置院方信息、账号管理、设备自检、设备设置、设备日志、软件升级、本机统计、本机信息。 | 1.臂托组件 1套 2.手部绑带组件 1套 3.腿托 1套 4.腿部绑带 1套 5.脚部绑带 1套
16 | 康复科 | 虚拟骑行系统 | 1、VR心理骑行软件系统： 支持VR立体与基础平面双版本适配 ，应用场景：沙海狂飙、仲夏梦之旅、高空骑行、秋名山之战、飞沙夺宝等。 2、运动课堂：包含单车使用教程、VR单车使用教程、方向矫正教程、安全警示等骑行教练专业指导、科学运动避免伤害。运动健身，提高身体素质：体验者在游戏过程中获得最好最舒适的运动感受。结合游戏，使运动不再枯燥，减少疲劳度，增加有氧运动时间。 3、情绪宣泄系统: 同时支持无级设置模式/支持场景自动生成，支持智能语音引导/支持环境结合心理因素动态变化，至少包含机动驾驶、城市竞速、飙车人生、暴力摩托、狂野飙客等场景。 4、减压放松系统: 提供森林骑行、急速飞人、奥林匹克冲刺、神风、等不少于四个VR放松场景，身临其境自由骑行，来访者可自由选择视角，720度沉浸体验。配套智能语音系统与放松音效，完成放松练习，消除身体和心理的紧张和焦虑情绪。支持场景自动生成，无限拓展。 | 1.应用场景 1套 2.外设 1套 3.显示设备 1台 4.一体电脑控制台 1台 5.单车 1台 6.VR头戴显示器 1台 7.控制程序 1套
17 | 康复科 | 低频治疗仪 | 1、额定输入功率：130VA。 2、额定电压：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz。 ▲3、两路磁疗和四路低频电疗组合输出。 4、磁疗性能 4.1、磁疗头中心表面最大输出磁感应强度为50mT，允差±30%，分1～12级可调。 4.2、磁疗的磁场频率最低为1Hz工作10s与2Hz工作10s依次输出，最高为5Hz工作10s与10Hz工作10s依次输出，分1～16级可调，单一频率允差±10%。 4.3、治疗模式分M1、M2两种。 ▲4.4、治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗时间结束后有声音提示，输出停止，时间允差±1min。 4.5、磁场强度安全范围：磁疗头20cm以外，磁感应强度不大于0.5mT。 5、低频电疗性能 5.1、治疗模式分F1、F2、F3三种。 5.2、输出脉冲频率为15Hz～38Hz，分1～60级可调，单一频率允差±10%。 5.3、输出脉冲宽度（允差±30%）：F1:1.5ms； F2：2.25ms； F3：1.65ms。 5.4、输出脉冲幅度：0～15V，分1～99级可调。满量程误差±30%。 ▲5.5、治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗时间结束后有声音提示，输出停止，时间允差±1min。 | 1.低频脉冲电刺激治疗仪1台
18 | 康复科 | 超声治疗仪 | 1、输入电压：a.c.220V 2、输入频率：50Hz±1Hz 3、输入功率：50VA 4、输出通道：双路输出 5、显示方式：5寸液晶显示 6、声工作频率：1MHz±10% ▲7、输出模式： a)连续输出； b)断续1：输出1s，间歇1s； c)断续2：输出0.5s，间歇0.5s； d)断续3：输出0.3s，间歇0.3s。 ▲8、有效声强：0-1.5W/cm²。 9、定时范围：1-30min 10、尺寸：380mm×310mm×135mm 11、最大输出功率：6W，允差±20%。 12、有效辐射面积：4cm2。 13、具备治疗头连接提示功能。 ▲14、具有超温保护功能，当温度超过41℃时，治疗头停止输出。 | 1.超声波治疗主机 1台
19 | 康复科 | 中频治疗仪 | 1、额定输入功率：180VA。 2、额定电源：电压220V，频率50Hz。 ▲3、四路中频加透热输出、两路干扰电输出。 4、工作频率：1kHz～10kHz，单一频率允差±10%。 5、调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取最大值。 6、中频载波波形：双向方波，脉宽：50us～500us，允差±10％。 ▲7、中频调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。 ▲8、调制方式：连续、断续、间歇、变频和交替调制。 9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。 10、干扰电性能： 10.1工作频率：4kHz，允差±10％。 10.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。 10.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。 10.4调幅度：0%、100%，允差±5％。 10.5差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。 ▲11、治疗处方：100个固定处方可选。 12、输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA；分0～99级可调。 13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10％。 14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。 15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 16、治疗时间已在处方中，治疗时间结束，停止输出，并有声音提示。 ▲17、电极片温度范围：37℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。 | 1.中频脉冲电刺激治疗仪1台