## Sheet1 (5
序号 | 科室名称 | 产品名称 | 设备技术参数 | 设备配件要求 | 单价（应为包含设备、设备配套的配置辅件、运输、安装、税费等一切费用在内的综合单价） | 品牌 | 型号 | 制造商名称 | 进口/国产/自产 | 所报设备实际技术参数 | 所报设备配件明细 | 与询价设备参数和配件要求不符，请单列 | 参考图片 | 产品涉及医疗器械注册证/备案凭证，注明证号及有效期 | 独特技术-示例 提供的产品参数，如是贵公司的独特技术，请说明。 | 是否为节能产品 | 是否为环境标志产品 | 质保期（年） | 质保期满后维保费用/年 | 同类设备中标单价 | 中标医院名称
20 | 护理部 | 呼吸机（有创） | 1.≥15.6英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。 2.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 3.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 4.≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 5.标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式 6.可选高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。 7.可选配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。 8.可选配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。 9.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 10.能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求 | 1.主机 1台 2.空气软管（3M） 1根 3.国标电源线 1根 4.雾化器 1个 5.一次性附件包 一套
21 | 护理部 | 心肺复苏器 | 1、 按压原理：采用胸腔接触式按压方式，胸部无负荷、垂直按压、自动中心位置定位；背部有固定板支撑。 2、 驱动方式：电动电控。 3、 ▲机械结构：为双杆两侧固定结构，固定和支撑按压主机必须是使用硬质材料制成，不得使用有弹让性软质材料（如：布、软性纤维等），无法确保有效的按压深度，且不方便清洗消毒。功能操作界面在设备上方。便于按压位置的快速准确定位、操作清晰方便，也可避免呕吐物的污染，影响临床抢救效率。 4、 ▲按压频率：大于 100 次／分钟，实际按压频率与设置值误差为+2次。 5、 ▲工作状态：最大工作倾斜度：≥40°，具有担架固定孔位，可固定担架上，确保下楼梯、转运途中能持续稳定实施胸腔按压，完全达到上述功能。 6、 ▲工作环境：存储工作温度-40℃～+70℃，相对湿度≤98%（非冷凝）条件下，能保证正常工作状态。 7、 ▲电池最大充电时间≤70 分钟。 8、 ▲在最大按压深度5.6cm的条件下，心肺复苏机的按压器峰值压力＞70kg（686N）。满足各种人体胸腔回弹力的心肺复苏按压要求。 9、▲单电池负载情况下运行时间≥60分钟，单电池空载运行时间≥150分钟，有电池电量分段指示，低电量黄灯和声音提示后，设备运行时间≥10分钟；低电量红灯和声音报警后，设备运行时间≥5分钟。 10、▲具有电池寿命提示。需要更换电池给予提示，保证设备正常工作，以免造成事故。 | 1.胸腔按压机主机 1台 2.背板(含气道开放垫) 1个 3.可充电锂电池 1个 4.电源适配器 1个 5.便携背包 1个
22 | 护理部 | 可视喉镜 | ▲1、显示屏：尺寸≧3.5"，图像空间分辨率≧6.35lp/mm; ▲2、摄像头：分辨率≧1600*1200，视角≧60° ▲3、电池：锂离子电池，容量≧3400mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min； 4、电源：USB接口,充电器输入100-240V,充电器输出5V/2A； 5、工作环境：温度5℃-40℃，湿度20%-80%，大气压力86-106KPa； 6、 工作距离：30-90mm； 7、光源：色温≧2300K；照度≧400lx； ▲8、镜片为316医用不锈钢材质； 一台主机可以搭配8种型号喉镜片 ▲9、镜片通过IPX8防水等级测试； 10、存储：内置≧8G存储记忆卡，最大可扩展至32G； | 1.喉镜主机 1台 2.重复性喉镜片 3个 3.充电器 1个 4.数据线 1条 5.包装箱 1个 6.说明书 1份 7.保修卡 1份 8.合格证 1份
23 | 护理部 | 洗胃机 | 1、洗胃压力：47kPa-55kPa 2、出胃液量：≤450ml/次 3、进胃液量：≤350ml/次 4、液量平衡：≤250ml/次 5、强吸出胃液量：≤450 ml/次 6、压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa 7、噪声：≤65dB(A) 8、输入功率：≤150W 9、电源：AC220V±10% 50HZ±2% | 1.主机 1台 2.一次性使用负压引流（吸引）接管 3包 3.一次性使用胃管 3根 4.保险管 2个 5.防尘堵 4个 6.电源线 1根
24 | 护理部 | 临时起搏器 | 1、起搏模式： SSI，SOO 2、起搏频率 ：30-180次/分钟 3、脉冲波形： 恒定电压-非对称斜顶形矩形负脉冲 4、脉冲幅度： 0.1-10.0V 5、脉冲宽度 ：1.8ms 6、感知灵敏度 ：0.5-20mV 7、输入阻抗 ：≥150KΩ 8、自检功能 ：开机自检，设备运行过程中不间断实时监控 9、安全性能： 电除颤保护、静电保护，干扰反转，奔放保护 10、电池类型 ：两节IECLR6型（AA型）1.5V碱性电池 | 1.临时起搏器 1个 2.患者电缆 1条 3.AA(LR6)碱性电池 2个 4.临时起搏器便携包 1个 5.临时起搏器使用说明书 1份 6.合格证 1份
25 | 护理部 | 多功能除颤监护仪（含血氧、血压） | 1.整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.3kg 2.抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击 3.防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP44 4.彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800×480像素；可显示≥4通道监护参数波形 5.电池工作时间：连续监护时间不小于6小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电 6.采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 7.开机速度快，从开机到显示除颤界面小于2s 8.充电至200J小于3s 9.体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件 10.设备的内部存储容量不小于1Gbit;可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件 | 1.主机 1台 2.分体式体外除颤电极板 1套 3.锂电池 1块 4.3/5导ECG监护+阻抗呼吸及附件包 1套 5.附件收纳包 1套 6.合格证 1套
26 | 护理部 | 心电图机 | 1.12导心电波形能能打印于A4和US letter大小的热敏纸 2.无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态 3.电压分辨率不低于1uV 4.更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断 5.输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护 6.可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸 7.支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告 8.心电放大器：直流耦合 9.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； 10.走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； | 1.主机 1台 2.Glasgow静息心电算法 1套 3.成人附件包（欧标，香蕉头电缆+胸部吸球+肢体夹）1套 4.锂电池 1块 5.三芯电源线 1根 6.打印纸 1套 7.使用说明书 1套 8.中文操作卡 1套 9.设备保修卡 1套 10.序列号小标贴 1套
27 | 护理部 | 病人监护仪 | 1.≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。 2.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 3.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 4.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 5.监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 6.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 7.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。 8.提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。 9.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 10.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 | 1.触摸屏主机 1台 2.锂电池 1块 3.国标电源线 1根 4.心电附件包 1套 5.血氧附件包 1套 6.无创血压附件包 1套 7.使用说明书 1套 8.设备保修卡 1套 9.序列号小标贴 1套 10.合格证 1套
28 | 护理部 | 半自动体外除颤仪 | 1.尺寸不大于: 100mm (高) × 210 mm (宽) × 300 mm (长) ±10mm，且机器自身具备便携把手，便于携带 。 2.重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。 3.智能环境除噪：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。 4.提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 5.在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。 6.除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。 7.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用。 8.支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。 9.自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常。 10.自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。 | 1.主机 1台 2.一次性锂锰电池4200mAh 1块 3.LCD显示屏 1台 4.一次性电极片（带自动识别） 1套 5.体外除颤器快速指南（中文） 1套 6.体外除颤器使用说明书（中文） 1套 7.合格证（通用） 1套 8.设备保修卡 1套