## Sheet1 (3)
检验科设备报价表
报价公司： 联系人： 联系电话：
填报要求： 1.请逐项、如实填写，不得留空。若某项不适用，请填写“/”或“无”。
序号 | 科室名称 | 产品名称 | 设备技术参数 | 设备配件要求 | 单价（应为包含设备、设备配套的配置辅件、运输、安装、税费等一切费用在内的综合单价） | 品牌 | 型号 | 制造商名称 | 进口/国产/自产 | 所报设备实际技术参数 | 所报设备配件明细 | 与询价设备参数和配件要求不符，请单列 | 参考图片 | 产品涉及医疗器械注册证/备案凭证，注明证号及有效期 | 独特技术-示例 提供的产品参数，如是贵公司的独特技术，请说明。 | 是否为节能产品 | 是否为环境标志产品 | 质保期（年） | 质保期满后维保费用/年 | 同类设备中标单价 | 中标医院名称
4 | 检验科 | 全自动血细胞分析仪 | 1.1 ▲流水线上血液分析仪任一单机一次进样即可实现血常规、CRP、SAA项目检测。 1.2 ▲单机检测速度需满足：CBC＋DIFF＋NRBC≥110样本/小时。 1.3 ▲用血量：末梢全血模式（非预稀释）检测CD+CRP用血量≤40μl。 1.4 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。 1.5 ▲具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能，并能出具报告参数且体液模式报告检测参数≥7项，以说明书为准。 1.6 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂 。 1.7 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）´ 109/L，红细胞：（0-8.6）´ 1012/L，血小板：（0-5000）´ 109/L。 1.8 具备同品牌经过食药监部门注册的复合质控品，一支质控品可以涵盖红细胞计数，白细胞分类、网织红细胞等检测项目，以注册证为准。 1.9 具备同品牌的三个不同浓度水平的体液质控品，以注册证为准。 1.10 ▲提供原厂校准品及校准品溯源报告，具备RET校准品以注册证为准。 1.11 为减少更换稀释液的次数，需提供浓缩稀释系统对稀释液进行稀释，且该浓缩稀释液需获得食药监部门审批的注册证/备案证。 1.12 CRP分析原理为免疫散射速率法，以说明书为准。 1.13 ▲所投产品型号需在全国卫生部室间质评项目中的“全血细胞技术专业”以及“特殊蛋白专业CRP项目“具备单独的型号分组，且都需满足实验室家数≥5家，以室间质评截图为准。 1.14 SAA线性范围：5~320mg/L。 1.15 ▲具备同品牌CRP及SAA的校准品，且该校准品需具备单独的医疗器械注册证。 | 1.全自动血液细胞分析仪 1台 2.工作站套装（含医用显示装置）1套 3.国标电源线 1根 4.进样器组件 1套 5.安装软件 1套 6.操作说明书 1份 7.附件包 1个
5 | 检验科 | 全自动尿液分析仪 | 1干化学检测项目：11项或14项。 有形成分检测项目：红细胞、异常红细胞（G1型、面包圈型、影型、皱缩型）、白细胞、白细胞团、透明管型、颗粒管型、血液管型、细胞管型、腊样管型、宽幅管型、鳞状上皮、小圆上皮、非鳞状上皮、酵母菌、细菌（杆菌、链球菌）、一水草酸钙结晶、二水草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、磺胺结晶、亮氨酸结晶、粘液丝、寄生虫等多种尿液中的有形成分。 ※2.干化学检测原理：光电反射比色法。有形成分检测原理：采用机器视觉成像技术对尿液中的有形成分进行自动低倍和高倍镜定位、调焦、采集、智能识别和分类计数，无需调焦液。 ▲3干化学测试速度： ≥300标本/小时。有形成分测试速度：≥150标本/小时。 4.样本架容量：全自动进样，一次上机≥50个标本。 5.急诊位：具有急诊插入功能。 6.样本量：最小量2ml，使用量0.3ml。 ▲7.恒温孵育反应：干化学纸条反应过程恒温孵育，消除温度变化对项目的影响，项目准确性更高。 ▲10. 有形成分自动染色：活体染色技术，细胞形态清晰，细胞识别准确率更高。 11.计算参数：可输出MALB/CRE（尿微量白蛋白/肌酐）比值。 12.有形成分图形处理：LED冷光源，300万像素彩色相机（图像分辨率2048*1536）。 13.结果储存：≥20万个结果。 14.有形成分性能指标：检出率：≥90%；假阴性率：≤3%；识别准确性：≥95%；细胞重复性CV≤8%；携带污染率<0.05%。 15.数据接口：USB接口、网络接口、RS232接口等，支持样本上机自动登记、LIS双向连接。 16.报告格式：使用xx个/uL国际通用规范化定量单位，可打印综合报告（干化学+有形成分）。 ▲17.使用一次性≥16通道定量玻片，最大程度接近镜检，杜绝交叉污染； ▲18.对每个样本高倍、低倍自动调焦，确保视图高度清晰； 19全视野扫描，阴性过筛，确保样本检测无漏检； | 1,全自动尿液分析主机 1台 2,试管进样单元架1套 3,触摸显示屏 1台 4,装机试剂 1套
6 | 检验科 | 生物安全柜A2型 | （1）分类：A2型，30%外排，70%循环 （2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×755mm×2200mm； （3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 （4）台面距离地面高度：770mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量：520 m³/h （7）额定功率：1600VA（包含操作区插座负载，总负载不能超过1000VA,单个插座功率最大500VA） （8）噪音等级：≤67dB（A） （9）照明：≥1000lx *（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995% （11）注册证号：国械注准20143222263 （12）重量：毛重316KG （13）使用人数：1—2人 | 1.保险管（总电源)1只 2.保险管(插座回路）1只 3.灯座 T8,1只 4.紫外灯管,1支 5.LED日光灯管,2支 6.紫外灯镇流器 1只 7.上过滤器（排风过滤器）1套 8.下过滤器（送风过滤器）1套 9.风机,1台 10.VA显示屏安全柜控制板 1块 11.遥控器（含电池）,1套 12.电源锁双开双闭,1把 13.玻璃,1块 14.三芯防溅插座,2个 15.脚踏开关,1个 16.主机,1台 17.底座1套
7 | 检验科 | 生物显微镜 | ★1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm 2、调焦机构：粗微同轴旋钮，X、Y轴方向调节钢丝传动确保精准性；具备粗调限位器和张力调整环 3、照明系统：透射光照明装置，长寿命LED光源≥6万小时 ▲4、聚光镜：支持相差、明场、暗场、简易偏光、低倍物镜（2X或2.5X）等观察观察；聚光镜孔位≥7孔，无需视场光阑调节和聚光镜升降调节 ▲5、物镜转盘: 高精度高同轴度物镜转盘，物镜孔位≥5孔 ▲6、物镜：高级平场性消色差物镜（支持明场、暗场观察、抗菌处理） 4x(数值孔径≥0.10，工作距离≥18.5mm、视场数≥22) 10x(数值孔径≥0.25，工作距离≥10.5mm、视场数≥22) 40x(数值孔径≥0.65，工作距离≥0.6mm、视场数≥22) 100xO(数值孔径≥1.25，工作距离≥0.13mm、视场数≥22) ▲7、 载物台： 7.1人机工程学超低位载物台，离操作台面距离≤140mm，操作者手臂 无需长期悬空操作，减少工作疲劳与预防肩周炎等职业病。 7.2单、双片标本夹可选，具有样品位置刻度；载物台XY移动锁定装置。 8 观察镜筒： 8.1:三目观察筒,视场数支持≥20mm；支持双眼观察及第三目外接照相系统 8.2:屈光度可调;观察筒倾角30度,瞳间距调节范围≥48-75mm 8.3:两档分光，分光比为双目/摄像：50%/50% 9 目镜：宽视野目镜10X，视场数≥20，屈光度可调，带眼罩 10、卓越品质：所有光学元件必须无铅，所有光学部件防霉处理。 | 1.显微镜机架（含照明装置，7孔聚光镜）1台 2.电源线 1根 3.防尘罩 1个 4.目镜筒 5.目镜 6.4X多功能物镜 7.10X多功能物镜 8.40X多功能物镜 9.100X多功能物镜（油） 10.中文说明书及操作手册 1本
8 | 检验科 | 立式压力蒸汽灭菌器120L | 容积：120L 功率：5200W 净重：120kg 内腔尺寸：Φ386x1055mm 外形尺寸：640x550x1380mm 提桶数：3个 提桶尺寸：Φ365×360(1个） Φ365×265（2个） 1.额定工作压力0.23MPa，设计压力0.28MPa，安全阀整定压力 0.28MPa。压力表量程：0-0.4MPa，精度等级1.6级。 2.额定工作温度134℃，设计温度150℃ 3.使用温度105～136℃，灭菌时间0-999min 保温温度45-60℃，保温时间0-99min 具有快排和慢排两种排气方式 4.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，机器内置水箱，汽水内循环。 5.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源。 水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。 7.采用重力置换和正压脉动排气方式，脉动次数0-9次。 8.蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源。 9.门罩采用玻璃钢高效隔热材料。 10.测试接口为G1/2A接口。 11.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。温度显示精度0.1℃。 12.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 13.★电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。 14.★微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。 15.★设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 16.★灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。 17.★脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。 18.★全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。 19.★具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出，慢排采用316慢排螺钉耐腐蚀性能优良。 20.★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。 21.★防水型门检测开关，部件性能更加可靠稳定。 | 1.压力表 1块 2.电磁阀 1个 3.安全阀 1个 4.温度传感器 1支 5.加热管 1组 6.电路板 1块 7.锅体 1套（含内胆、外桶）
9 | 检验科 | 高速台式离心机 | 主机最高转速：20000r/min 最大相对离心力：27259×g 转速精度：±10r/min 电机：变频电机 整机功率：500W 定时范围：1min～99min59s 整机噪音<58dB 电源：AC220V 50Hz 5A 转子配置：角转子12×15ml（转速11000r/min RCF13973×g） | 一 主机 1台 TG20WS 二 角转子 1套 12*15ml 三 电源线 1根 四 装箱单 1份 五 保修卡 1份 六 使用说明书 1份 七 合格证 1份 八 防尘罩 1个 九 转子专用扳手 1个 十