## Sheet1 (8)
皮肤科设备报价表
报价公司： 联系人： 联系电话：
填报要求： 1.请逐项、如实填写，不得留空。若某项不适用，请填写“/”或“无”。
序号 | 科室名称 | 产品名称 | 设备技术参数 | 设备配件要求 | 单价（应为包含设备、设备配套的配置辅件、运输、安装、税费等一切费用在内的综合单价） | 品牌 | 型号 | 制造商名称 | 进口/国产/自产 | 所报设备实际技术参数 | 所报设备配件明细 | 与询价设备参数和配件要求不符，请单列 | 参考图片 | 产品涉及医疗器械注册证/备案凭证，注明证号及有效期 | 独特技术-示例 提供的产品参数，如是贵公司的独特技术，请说明。 | 是否为节能产品 | 是否为环境标志产品 | 质保期（年） | 质保期满后维保费用/年 | 同类设备中标单价 | 中标医院名称
36 | 皮肤科 | 半导体激光治疗仪（敏感肌肤修复系统） | 光疗模块 ： 1. 光源类型：LED/可见光 ▲2. 输出波长：590nm±5 3. 光源组成：≥400颗 4. 输出强度：≥25mW/cm² 5. 光照面积：≥750 cm2，治疗头发光瓣数量≥5片，可根据患处调节光源角度 6. 治疗时间：1～99min可调，步长1min 7. 工作模式：连续/脉冲模式 红外模块： 1. 光源类型：半导体激光 ▲2. 输出波长：830nm±2nm 3. 光源组成：≥67颗 4. 输出强度：≥2100mW，误差≤±20% 5.脉冲频率：2Hz±1Hz 6.脉冲宽度：250ms±10ms 7.照射方式：连续、脉冲2种模式 电疗模块： 1、输出强度：0-15档可调 ▲2、脉冲频率：≤4MHz 3、治疗时间：1～60min可调，步长≤1min 4、输出方式：连续输出 5、获得治疗敏感性肌肤的手柄和设备的实用新型专利，见专利证书 | 1.主机 2.弯臂（含连接线) 3.综合光疗模块 4.开关钥匙
37 | 皮肤科 | 单目皮肤放大镜（数码皮肤显微镜） | ▲1、设备须采用CCD传感器，逐行扫描图像，无压缩，成像速度快，无延迟 2、皮肤镜倍率支持1X-20X-50X-220X，镜头靶面直径≥22mm ▲3、注册证须体现采用光学镜头 4、产品注册证适用范围，需体现“诊断”字段 5、显色指数需不小于90% 6、同一份注册证产品构成栏须同时包含硬件构成、软件名称、软件版本号 7、影像输出分辨率支持2592*1944 8、倍率最大偏差：-2% ▲9、设备具备体感触摸拍摄功能 10、辐照度Ee≤200W/㎡ ▲11、50倍时视场中心分辨率不小于100线/mm 12、设备工作时噪声≤65dB（A） 13、光源峰值波长455nm 14、三镜合一，连续变焦功能，无需更换镜头 15、支持非偏振光检测、浸润式非偏正光检测以及偏振光检测，且无需更换镜头 ▲16、具备3D模拟成像功能，重现立体三维图像，多角度观察 17、光源照度：≧7000LUX，亮度可调 18、帧数：≥30fps 19、色素类皮肤病辅助诊断功能 20、系统包含数百例临床皮肤病案，及千余张临床图片 21、两步法、三分法、七分法、ABCD法、Menzies法、模式法、CASH法处理 22、报告多画面选择功能、对目标区域长度，弧度，面积等可测量 23、根据图像数量自动滚动图像栏以显示其新拍图像；支持对正在展示的图片进行标识，并保存至数据库； 24、可集中统一登记病人信息；可修改、删除病人资料；可添加、删除检查记录 25、典型病历报告模板，并提供范句插入功能； 26、可查阅病人的所有历史检查记录，实现复查病历的图像对照； 27、可以对诊断术语进行快速维护修改； 28、系统更新升级功能 29、设备电磁兼容性符合行业标准YY0505-2012的要求； 30、额定电压和频率：USB供电（DC 5V）； 31、防电击程度：具有B型应用部分； 32、绝缘类别：加强或双重绝缘； 33、安全性指标：应符合GB 9706.1-2007的要求； 34、安全要求：应符合GB/T 14710-2009的要求。 | 1.显微镜底座 2.手持显微镜（2592*1944） 3.皮肤影像管理系统 4.软件安装光盘 5.USB连接数据线 6.纸质说明书 7.23.8寸高清液晶显示器工作站 8.品牌电脑主机 9.移动万向台车 10.打印机
38 | 皮肤科 | 氦氖激光治疗仪 | 1、激光器：氦氖激光管 2、波长：632.8nm ▲3、产品终端最大输出功率不小于30mW ▲4、光束传导：光纤传导，光损耗不大于15% 5、输出方式：连续输出、定时输出 ▲6、光功率检测：光电转换控测，精确度优于±10% 7、控制方式 | 主机 ：一台 光纤 ：一支 光纤支架 ：一支 标准电源线 ：一根 保险丝 ：三个