## 技术参数
报价表
公司名称 |  | 日期
联系人 |  | 联系电话
序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 单价（元）
1 | 病理操作边台 | 1.全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板，表面喷涂防静电粉末。
2.框架：采用长60mm*宽40mm（允许偏差±5mm），采用≥1.5mm厚电解钢板加工制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；
3.拉手：等采用锌合金或304不锈钢材质，带缓冲导轨。
4.滑轨：采用三节缓冲导轨；
5.铰链：采用自闭式缓冲铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，锌合金或304不锈钢材质。
6.底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。柜体为单门单抽/三抽/单门三种款式可选。
7.操作台面：采用≥20mm厚一体黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板,中间无黄锈色夹层,单块台面长度≥1200mm，整张台四角需磨≥R10mm圆弧角，平板台面和单边凹槽台面可选。至少8种颜色可选：紫色、灰色、蓝色、黄色、绿色、黑色等（由使用人选择）。
8.插座：国标86型插座面板。
8.1.规格数量：220V/10A，1米实验台需配≥2个86型二三插座，使用人可按需更换≤16A三孔带插座，需同时满足：外壳为 PC 阻燃工程塑料，禁止回收回料;铜片厚度≥0.6mm，带安全保护门；具备国家 CCC 强制认证；插拔寿命≥40000 次。安装位置由使用人确认选择。
8.2.对接插座所用电源线需为铜芯线，截面积≥4mm2，每个插座面板需贴与配电箱空开相对应的机打防水标签，并对同一回路插座依次编号。
8.3.所有电线接头需做绝缘保护，禁止肉眼可见的裸露电源线铜芯，以防短路，并线时两线或多线需紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端。
2 | 病理操作中央台（不含试剂架） | 1.全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板，表面喷涂防静电粉末。
2.框架：采用长60mm*宽40mm（允许偏差±5mm），采用≥1.5mm厚电解钢板加工制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；
3.拉手：等采用锌合金或304不锈钢材质，带缓冲导轨
4.采用三节缓冲导轨；
5.铰链：采用自闭式缓冲铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，锌合金或304不锈钢材质。
6.底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。柜体为单门单抽/三抽/单门三种款式可选。
7.操作台面：采用≥20mm厚一体黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板,中间无黄锈色夹层,单块台面长度≥1200mm，整张台四角需磨≥R10mm圆弧角。至少8种颜色可选：紫色、灰色、蓝色、黄色、绿色、黑色等（由使用人选择）。
8.插座：国标86型插座面板。
8.1.规格数量：220V/10A，1米实验台需配≥2个86型二三插座，使用人可按需更换≤16A三孔带插座，安装位置由使用人确认选择。
8.2.对接插座所用电源线需为铜芯线，截面积≥4mm2，每个插座面板需贴与配电箱空开相对应的机打防水标签，并对同一回路插座依次编号。
8.3.所有电线接头需做绝缘保护，禁止肉眼可见的裸露电源线铜芯，以防短路，并线时两线或多线需紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端。
9.实验台上每≤1.8米≥1.2处带1个小水杯配2个单口水龙头。
3 | 中央台试剂架（三层） | 1.试剂架尺寸：≥L*400mm*1000mm。
2.试剂架立柱主体采用两支≥120mm×35mm高强度铝合金型材，产品模块化设计，可实现水、电、网、气等功能集成并可物理分隔；正面搭配≥5mm厚抗倍特板或≥12mm厚理化板或≥10mm厚折弯喷涂电解钢板，根据使用需求可安装插座面板、漏电保护开关、气考克及阀及储物挂钩等配件；
3.层板采用≥12mm厚中纤板或钢化玻璃或钢制层板，层板高度可任意调整，护栏及挡边采用一体含灯槽铝合金型材制作，层板挂壁采用≥1.5mm电解钢板，层数≥3层；试剂架可选搭配钢制线槽用于安装插座面板、漏电保护开关及灯控制开关等。
4 | 边台排风试剂架 | 1.采用≥1.0mm厚钢板制作，表面经酸洗磷化处理后，采用环氧树脂静电粉末喷涂，可适配用于中央台、边台上。
2.每组排风试剂架分成2段，最底层层板均匀布置排风口，连接实验室内预留排风系统；
3.整套排风试剂架系统采用PP、304不锈钢或PVC等耐腐蚀材质材料封闭排风，每组排风试剂架排风量为≥500m³/h，整套排风试剂架能够排风均匀。
4.需配置独立电动风阀，通过控制面板增大或减小按键逐级调整排风量。
5.功能柱：全钢结构，规格尺寸：250mm*150mm*1600mm（允许误差±5mm），每组排风试剂架配≥1套功能柱。
5.1.采用≥1.0mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、作防锈处理；表面环氧树脂有色粉末静电喷涂。
5.2.功能柱内采用PP材质封闭管道进行排风，单条功能柱排风风量为≥500m³/h。
5.3.需实现水、电、气有序接入边台内（上），并依据现场使用需求配置漏电保护空气开关及国标220V/10A或220V/16A插座。
6.多功能线槽：采用≥1.0mm厚冷轧钢钢板折弯加工制做，表面经除油.作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。
6.1.插座：国标86型插座面板，规格：220V/10A或220V/16A，每段配4个插座。
6.2.每组排风试剂架配1条多功能线槽。
6.3.水、电、气、网络及排风等功能空间及外部应用实现，依据现场使用需求配置漏电保护空气开关。
5 | 病理操作仪器边台 | 1.全钢落地满柜7字结构款，采用≥1.0mm厚电解钢板，表面喷涂防静电粉末。
2.框架：采用长60mm*宽40mm（允许偏差±5mm），采用≥1.5mm厚电解钢板加工制作，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂；
3.拉手：等采用锌合金或304不锈钢材质，带缓冲导轨
4.采用三节缓冲导轨；
5.铰链：采用自闭式缓冲铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，锌合金或304不锈钢材质。
6.底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。柜体为单门单抽/三抽/单门三种款式可选。
7.操作台面：采用≥22mm厚黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板，单块台面长度≥1200mm，平板台面和单边凹槽台面可选。
8.插座：国标86型插座面板。
8.1.规格数量：220V/10A，1米实验台需配≥2个86型二三插座，使用人可按需更换≤16A三孔带插座，安装位置由使用人确认选择。
8.2.对接插座所用电源线需为铜芯线，截面积≥4mm2，每个插座面板需贴与配电箱空开相对应的机打防水标签，并对同一回路插座依次编号。
8.3.所有电线接头需做绝缘保护，禁止肉眼可见的裸露电源线铜芯，以防短路，并线时两线或多线需紧密固定并做绝缘保护后再接驳至各插座终端。
6 | PP水盆 | 1.PP水槽规格：内尺寸480mm*380mm*300mm（允许误差±5mm）。
1.1.PP水槽需有两个款式可选择（中标后采购人可自行选择任意一种）：
款式1：排水口位于水槽底部中心略偏后部(非正中心)，排水路径短；配置高密度PP去水，包含阻水盖、PP提笼；水槽底部倾斜角度设计无导流线，既能保证排水顺畅，又可保证器皿立于水槽底部不易倾倒，防止器皿倾倒摔碎；
款式2：水槽自带防溢水功能，附高强度PP阻水盖和PP溢水盖，PP溢水盖一体成型分布溢水孔数量≥25个（Φ≥4mm），并可与溢水管紧密贴合以防被水冲起，避免过大杂物流入溢水口造成堵塞，两种盖之间用密闭环扣PP连接链连接，方便蓄水放水使用；溢水管与水盆一体注塑成型，可防止在实验过程中水漫过台面的情况，保障实验室安全。
1.2.PP水槽要求：鉴于实验试剂的酸碱性质及接口的密封性能，搭配使用与水槽同品牌的PP存水器，并用硬质PP/PVC排水管与预留排水管对接。
7 | 三联水咀 | 1.三口水龙头：主体材质采用铜材。
1.1.生产工艺：采用锻造工艺（非铸造，俗称翻砂），产品坚固致密；
1.2.涂层：表面采用高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，抗紫外线辐射；
1.3.旋钮/肘动把手：材质高强度PP，形状圆形，四个凹面光滑，邻边凸面颗粒状，增大摩擦，符合人体工学，手感舒适。
8 | 滴水架 | 1.材质：高密度PP材质；尺寸：400mm*120mm*550mm（允许误差±5mm）。
2.类型：单面。
3.底部托盘中间设有排水孔。
4.安装方式：需配套钢制背板，壁挂式或台式。可拆卸式圆柱滴水棒，采用具有反向带勾锁扣，滴水棒长度分为三种规格，拆卸后可盖上孔塞。
9 | 桌上型洗眼器 | 1.洗眼器，规格：单口桌上型。
1.1.材质：主体黄铜，外壳PP；
1.2.涂层：环氧树脂涂层；
1.3.洗眼喷头：铜质；
1.4.开关：采用PP材质；
1.5.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；
1.6.供水软管：长≥1.5米的软性PP管，软管瞬间耐压可达到1.8Mpa。
10 | 实验圆凳 | 1.尺寸：凳面直径390mm*椅脚直径540mm*坐垫离地高度450-610mm（各维度±5%以内）；
2、凳面：高弹定型海绵，医用抗菌皮耐酒精消杀，碘伏擦拭和紫外线照射.12mm厚多层木板。①、座面直径≥390mm，②、座底壳：尼龙塑胶材质采用圆弧型结构，座底壳下方设计宽≥30mm/深20mm凹槽造型（方便手提），稳固牢靠高承重，内部镶嵌直径≥100mm/2mm厚/烤漆黑防爆铁板（中国标准）；凳面稳定性能：参考QB/T2280-2016要求，座面静载荷600N，向前、侧向倾翻力不小于20N，向后倾翻力不小于100N检测结果不倾翻。
3.升降器：尼龙塑胶材质直径≥310mm花瓣圆形无忧按压，360°任意角度升降操作无死角；
4.气杆：160/15三级防爆，气弹簧密封性能：参考QB/T2280-2016要求，密封性能气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移。
5.椅脚：五星平脚直径540mm，PA（尼龙）+GF（玻璃纤维）混合一体注塑成型，力学性能：参考QB/T2280-2016要求，经过7560N,1min,2次静载荷，底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变。
6.椅轮：50mmPU尼龙材质表面PU软面，防滑耐磨静音对地板不造成伤害，
7.跌落测试高度200mm10次无损坏，甲醛释放量不应大于0.120mg/m³合格，TVOC不应大于0.5mg/m³
8.符合中国标准QB/T2280-2016<<办公家具办公椅>>
11 | 实验圆凳(带万向轮，带靠背) | 1.整张椅子符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》
2.接触面材料：阻燃海绵，医用抗菌皮耐酒精消杀，碘伏擦拭和紫外线照。
3.外形材料：PA（尼龙）+GF（玻璃纤维）混合注塑成型，拥有足够的刚性和韧性，耐化学药剂渗透、腐蚀和耐磨
4.靠背：尺寸380*240±10mm阻燃海绵，医用抗菌皮耐酒精消杀，碘伏擦拭和紫外线照射，手动按压式升降30mm，靠背静态强度测试；功能性载荷力1001N(225lbf.)冲击重量:136kg(300lb.)。
5.坐垫：尺寸370*400±10mm阻燃海绵，医用抗菌皮耐酒精消杀，碘伏擦拭和紫外线照射，座面升降高度430-545±10mm。座底壳由PA（尼龙）+30%GF（玻璃纤维）混合注塑成型②座底壳：采用圆弧拱形结构，稳固牢靠高承重，内部镶嵌直径100mm/2MM厚/烤漆黑防爆铁板（中国标准），旋转耐久性测试座位承重:122kg(270lb.)循环次数:300.000次。
6.气压棒：120/15四级QPQ气压棒，密封性能：参考QB/T2280-2016要求，密封性能气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆未产生位移。，
7.力学性能：参考QB/T2280-2016要求，经过7560N,1min,2次静载荷，底座的结构完整性应无破坏，应无突然的明显的形变。合格检测报告。
8.椅轮：50mmPA尼龙材质表面PU软面，防滑耐磨静音对地板不造成伤害，
9.稳定性能：参考QB/T2280-2016要求，座面静载荷600N，向前、侧向倾翻力不小于20N，向后倾翻力不小于100N检测结果不倾翻。
12 | PP酸碱柜 | 1.采用≥8mm厚度瓷白色PP（聚丙烯）板材，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。
2.层板：共4块。一体注塑（非焊接）高强度PP防漏液层板，背面为网状加强筋结构。层板内嵌钢筋加强承重能力，单块层板承重能力不低于50公斤。层板具备盛漏功能，层板四周盛漏立边净高度不低于2cm。层板盛漏最小容量应为最大单个容器（以500ml试剂瓶计算）容积的110％；层板承载面采用防粘设计，防止废液泄漏造成试剂瓶底部与层板粘结。
3.门板：柜门左右对开，上层两扇柜门有透明材质视窗。
4.锁具：防腐蚀锁具，表面无金属外露。上下两层均配备双锁，双人管理。
5.配件：铰链，把手等配件为塑胶一体成型。
13 | 防爆智能型危化品储存柜 | 1、柜体尺寸：HWD1840*900*510mm（各维度±5%）。壳体全部采用≥1.0mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用≥ 2.0mm 的一级冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
2、柜体双层钢板结构。双层钢板中间≥38mm为防火隔热层，填充防火隔热材料；柜底侧面设进风口。柜体内部最下层留有可以存放≥120mm厚黄沙填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个≥φ50mm的移动尼龙脚轮，便于存储柜移动。
3、配备三块镀锌钢制层板，层板表面经折弯设计，提高层板承重能力。钢制层板承重≥60公斤。
4.储存柜依照：1.人造气氛腐蚀试验 盐雾试验（GB/T 10125-2021）：中性盐雾试验，连续喷雾≥240h；2.金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级（GB/T 6461-2002）进行检测，检测结果：1.涂（镀）层本身耐腐蚀等级≥10级；2.外观正常，锈点数0点；3.外观评级为A级。
5、柜顶部中间有出风口,出风口直径可根据需求调整。
6、铰链：钢琴式铰链，确保门能开≥180度。
7、把手：为防止门把手刮带操作人员衣物造成危险，安全柜一律采用内嵌式门把手，且把手需选用304不锈钢材质或者经过镀铬、镀镍等处理，具备较强的耐腐蚀性能。
8、锁具：配备两套防盗机械钥匙锁，实现双人双锁管理。防盗机械锁符合GA/T 73-2015相关要求。
9、智能化模块：≥5寸液晶显示屏实时显示柜内温湿度、VOC数值、报警信息等。显示屏外设有防爆保护壳，机械按键控制屏幕各项开关。防爆控制箱防爆等级≥Ex db IIB T4 Gb。
10、环境数据监测：产品控制系统可连接防爆温湿度变送器和防爆可燃气体报警器。手机移动端可同步即时显示防爆温湿度变送器和防爆可燃气体报警器数据。
14 | 货架 | 1.主体材质采用SUS304不锈钢。
层板工件经刨槽、折边并打胶封口处理，四角整体焊接打磨，规避卫生死角，满足洁净车间使用要求。
2.板材/管材厚度（正负差≤0.05mm）
不锈钢货架立柱≥38mm×38mm×1.0mm方管，层板：≥1.0mm，横梁/承重筋：≥1.0mm；
3.结构与尺寸
层板固定式货架含4块层板，每层底部加强筋，层板与立柱上下均满焊。
层板可调式货架上下2块层板固定，中间2块层板可调，每层底部加强筋，层高可自由调节。
垂直度≤1.5mm/m；对角线偏差≤2mm/m。
边角圆弧过渡R≥3mm，洁净区R≥5mm，无锐边、无毛刺。
地脚不锈钢可调脚，高度调节≥20mm，防滑、承重、耐腐蚀、可找平。
4.力学与承重性能
层板均匀承重：≥80kg/层。
层板结构：带加强筋，抗弯强度高，长期承重不下垂。
15 | 文件柜1 | 文件柜1：
1.板材：ENF级环保实木颗粒板，顶板/层板/底板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm
2.封边：PVC材料PUR工艺封边
3.玻璃门：黑色极窄铝框玻璃门，超白清玻钢化玻璃，厚度≥5mm，连体铝合金一字拉手
4.门铰：阻尼缓冲门铰
5.锁具：玻璃门无锁，木门配普通机械锁
6.拉手：玻璃门连体铝合金黑色一字拉手，木门铝合金一字拉手
7.结构：上部分对开玻璃掩门，内含2块活动层板，下部分木质对开掩门，内含一件活动层板；
16 | 文件柜2 | 1.板材：ENF级环保实木颗粒板，顶板/层板/底板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm
2.封边：PVC材料PUR工艺封边
3.玻璃门：黑色极窄铝框玻璃门，超白清玻钢化玻璃，厚度≥5mm，连体铝合金一字拉手
4.门铰：阻尼缓冲门铰
5.锁具：玻璃门无锁，木门配普通机械锁
6.拉手：玻璃门连体铝合金黑色一字拉手，木门铝合金一字拉手
7.结构：上部分对开玻璃掩门，内含2块活动层板，下部分木质对开掩门，内含一件活动层板；
8.一侧≥400宽度单门，内含两件活动层板及挂衣杆，另一侧≥800宽度上部分对开玻璃掩门，内含2块活动层板，中间两个抽屉，下部分木质对开掩门，内含一件活动层板
17 | 储物柜（4门） | 1.材质：采用SECC双面电解钢板，主体钢板（柜体、层板、背板）厚度≥1.0mm
2.饰面：静电粉末喷涂（颜色可更改）
3.门铰：采用门轴连接
4.锁具：普通机械锁
5.拉手：一体成型凹槽拉手
6.结构：4门均单掩门设计，门上标配标签卡槽及透气孔
7.款式根据采购方需求定制，制作前需深化设计图并报采购方书面确认。
18 | 储物柜（8门） | 1.材质：采用SECC双面电解钢板，主体钢板（柜体、层板、背板）厚度≥1.0mm
2.饰面：静电粉末喷涂（颜色可更改）
3.门铰：采用门轴连接
4.锁具：普通机械锁
5.拉手：一体成型凹槽拉手
6.结构：上下四层，8门均单掩门设计，门上标配标签卡槽及透气孔
7.款式根据采购方需求定制，制作前需深化设计图并报采购方书面确认。
19 | 办公卡座 | 1.屏风：两面合围，屏风厚度≥30mm，铝合金框架，铝材厚度≥1.0mm，屏风分上下两段，上下均为木板贴布艺，侧边屏风下面内置铝合金走线槽
2.升降桌：台面ENF级环保实木颗粒板，厚度≥25mm，PVC材料PUR工艺封边，台面开两个直径60过线孔，配线盖；单电机升降桌架，高度可任意调节，桌子升降范围≥750-1150mm
3.主机架：钢制主机架，吊装设计
4.副柜：ENF级环保实木颗粒板，顶底板厚度≥25mm，其余厚度≥16mm，三抽屉+对开掩门设计，阻尼缓冲门铰，三节静音路轨，三抽柜配三连锁，对开掩门内配折叠午休床
20 | 办公卡位 | 1.屏风：三面合围，屏风厚度≥30mm，铝合金框架，铝材厚度≥1.0mm，屏风分上中下三段，上面超白钢化透明玻璃，厚度≥4mm，中间及下面为板式，1400长度屏风下面内置铝合金走线槽
2.台面：ENF级环保实木颗粒板，厚度≥25mm，PVC材料PUR工艺封边，台面开两个直径60过线孔，配线盖
3.三抽柜：木制三抽柜（活动/固定可选择），ENF级环保实木颗粒板基材，两小一大抽设计，均配三节静音路轨，配三连锁，活动柜配尼龙万向轮
4.键盘架：木制键盘架，ENF级环保实木颗粒板基材，配三节静音路轨
5.主机架：木制主机架，ENF级环保实木颗粒板基材，配尼龙万向轮（带刹车功能）
21 | 办公桌 | 1.板材：ENF级环保实木颗粒板，台面厚度≥25mm
2.封边：PVC材料PUR工艺封边
3.线盒：铝合金哑光白色线盒，内可安装86常规插座面板，翻盖带缓冲功能
4.台架：款式2种可选：1）.固定高度；
2）金属升降桌架，白色静电粉末喷涂，双电机升降，带挡位记忆功能，升降范围750-1150mm，配脚箱
5.主机架：钢制主机架，吊装设计6.副柜：ENF级环保实木颗粒板，顶底板厚度≥25mm，其余厚度≥16mm，对开掩门+三抽屉设计，阻尼缓冲门铰，三节静音路轨，抽屉配三连锁
22 | 主任办公桌 | 1.板材：ENF级环保实木颗粒板，台面厚度≥25mm
2.封边：PVC材料PUR工艺封边
3.线盒：铝合金哑光白色线盒，内可安装86常规插座面板，翻盖带缓冲功能
4.台架：款式2种可选：1）.固定高度；
2）金属升降桌架，白色静电粉末喷涂，双电机升降，带挡位记忆功能，升降范围750-1150mm，配脚箱
5.主机架：钢制主机架，吊装设计6.副柜：ENF级环保实木颗粒板，顶底板厚度≥25mm，其余厚度≥16mm，对开掩门+三抽屉设计，阻尼缓冲门铰，三节静音路轨，抽屉配三连锁
23 | 主任办公椅（网布） | 1.头枕：黑色3D头枕
2.背框：三角线条渐变背框设计，背框黑色PP+GF（背部全新料ABS银色/银蓝色/枪灰色/金色烤漆装饰盖）
3.腰靠：椅背一体U型内弯折叠腰靠
4.网料：绒网布面料
5.椅座：高密度定型海绵+12MM实木板+底壳
6.扶手：黑色4D扶手（升降、前后、平移、旋转）
7.底盘：自负重三挡锁定底盘
8.气杆：四级气杆（碳化杆心，100沉6气杆）
9.椅脚：黑色340PP脚
10.脚轮：60尼龙轮
24 | 主任班前椅（网布） | 1.背框：三角线条渐变背框设计，背框黑色PP+GF（背部全新料ABS银色/银蓝色/枪灰色/金色烤漆装饰盖）
2.腰靠：椅背一体U型内弯折叠腰靠
3.网料：麻绒网布面料
4.椅座：高密度定型海绵+12MM实木板+底壳
5.扶手：黑色4D扶手（升降、前后、平移、旋转）
6.底盘：自负重三挡锁定底盘
7.气杆：四级气杆（碳化杆心，100沉6气杆）
8.椅脚：黑色340PP五星脚
9.脚轮：60尼龙轮
25 | 茶水柜高柜 | 1.板材：ENF级环保实木颗粒板，地柜顶板/层板/底板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm
2.封边：PVC材料PUR工艺封边
3.门铰：阻尼缓冲门铰
4.拉手：隐藏式斜边拉手
5.石材：人造石台面厚度≥15mm，正面吊边40，侧边及背面挡水40，开洗手盆洞
6.水槽水龙头：304不锈钢大单槽，配套下水器出水管等，冷热水龙头，配进水管
7.结构：吊柜木质对开掩门设计，内含一块活动层板，吊柜下方空格，地柜对开掩门设计，内含一块活动层板，地柜台面人造石
26 | 方几 | 1.台面：亮光面雪山白岩板，四周倒圆角处理
2.台架：黑色铁艺整装台架
27 | 钢木会议桌 | 1.板材：ENF级环保实木颗粒板，厚度≥25mm
2.封边：PVC材料PUR工艺封边
3.线盒：铝合金哑光白色线盒，内可安装86常规插座面板，翻盖带缓冲功能
4.台架：冷轧钢五角管门字形钢脚，门子脚横截面56*56，壁厚≥1.5mm，标配4条横梁，钢架表面白色哑光静电粉末喷涂，连接件为锌合金一体铸造成型，带可调节脚垫
5.台面预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，台面配电动转动集成插座盒，内部配集成线盒（插座、网络接口、USB数据、音频等，功能接口根据采购方需求选定）。根据采购人需求进行深化设计。强弱电插座及电源线路由中标方配置并负责接线。
28 | 候诊椅 | 1.材质：聚氨酯（PU）内置铝合金骨架
2.扶手、脚、支架：采用铝合金材料，精铸模具压铸成型，打磨抛光，静电喷粉喷涂处理，座位之间均有扶手。壁厚≥1.5mm。椅腿底部附有橡塑垫以防损坏地面、即可调节防滑隐形橡胶脚垫
3.横梁：高强度铝合金横梁，承重梁采用高强度钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理
4.结构：内衬为铝合金骨架，外部采用聚氨酯（PU）全部包裹（即椅座和椅背造型上无外露钢架）模塑成型。
29 | 讲台 | 1、材料：
（1）基材:采用ENF级中密度纤维板。符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》、甲醛释放量符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；贴面材料：厚度≥0.6mm实木木皮，符合GB/T13010-2020《木材工业用单板》；采用同树种木皮封边，符合QBT4463-2013《家具用封边条技术要求》。
（2）涂装工艺：全封闭涂装工艺，底漆面漆均采用水性漆，耐磨性强，漆膜饱满，三底两面。漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷，耐磨性好，色泽柔和，手感良好。
2、整体工艺：垂直加载稳定性和垂直和水平加载稳定性：应无倾翻现象；垂直零部件应无断裂或豁裂;无影响使用功能的磨损或变形；用手揿压某些应为牢固的部件,应无永久性松动；连接部位应无松动；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉。
3、配置：台面前端带围挡；带前挡板；台面以下配储物隔层。根据采购人需求进行深化设计。
30 | 木质茶水柜 | 1.板材：ENF级环保实木颗粒板，顶板/层板/底板厚度≥25mm，其余板材厚度≥16mm
2.封边：PVC材料PUR工艺封边
3.玻璃门：黑色极窄铝框玻璃门，超白清玻钢化玻璃，厚度≥5mm，连体铝合金一字拉手
4.门铰：阻尼缓冲门铰
5.路轨：三节静音路轨
6.拉手：玻璃门连体铝合金黑色一字拉手，抽屉斜边拉手
7.结构：上面两个抽屉，下面玻璃对开掩门，内含一件活动层板
31 | 木质三抽柜 | 1.板材：ENF级环保实木颗粒板，抽屉底板厚度≥5mm，其余板材厚度≥16mm
2.封边：PVC材料PUR工艺封边
3.路轨：三节静音路轨
4.锁具：普通三连机械锁
5.拉手：抽面两侧隐藏式斜边拉手
6.轮子：尼龙万向轮
7.结构：两小一大抽设计，柜底标配4个万向轮
32 | 洽谈桌 | 1.材料：台面：采用岩板，厚度≥9mm，倒边处理。
脚架基材：铁艺烤漆。
2.结构：脚架与台面连接牢固，不晃动，脚架底部配有防滑耐磨脚垫。根据采购人需求进行深化设计。
33 | 示教桌 | 1.板材：ENF级环保实木颗粒板，台面厚度≥25mm，挡板厚度≥16mm
2.封边：PVC材料PUR工艺封边
3.架子：冷轧钢侧脚厚度≥1.5mm，冷轧钢横梁厚度≥1.2mm，整体高温静电粉末喷涂，可折叠
4.轮子：2.5尼龙万向轮，带刹车功能
5.书网：圆管书网，圆管壁厚≥1.0mm
6.结构：可折叠，旋转式折叠方式，配挂包勾，配金属连接扣
34 | 示教椅 | 1. 椅背：PP材质玻纤≥30%玻纤,背网选用高回弹网布.
2.椅座：采用棉绒弹力面料，一体注塑成型PP+30%玻纤座内板
3.海绵：高回弹发泡定型海绵，硬度≥50、密度≥60，扪弹力透气坐布.
4.椅脚：采用Q235或更高级别碳素钢管，≥Φ25*T2.0mm。表面采用喷粉烤漆工艺；冲击耐久测试，承重≥100kg，离座垫高度≥35mm.
5.脚轮：≥Φ50mmPU尼龙静音轮，施加垂直向下的≥120kg负载.
6.功能：可实现坐垫翻转，前后推叠
35 | 医护办公桌 | 1、材料：
(1)ENF级浸渍胶膜纸饰面刨花板，同色PVC封边。浸渍胶膜纸饰面刨花板符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、甲醛释放量符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。
（2）采用钢制脚架：厚度≥1.5mm冷轧钢板。钢材符合QB/T3826--1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀性试验方法中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》≥24h，耐腐蚀等级10级。
（3）金属表面处理：表面脱脂、水洗、酸洗、水洗中和等过程后，经环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。粉末涂料符合HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、QB∕T1951.2-2024《家具质量检验及质量评定第2部分：金属家具》。
（4）封边条：聚氯乙烯（PVC）。符合QBT4463-2013《家具用封边条技术要求》。
2、整体工艺：整体采用钢木结合；垂直加载稳定性和垂直和水平加载稳定性：应无倾翻现象；垂直零部件应无断裂或豁裂;无影响使用功能的磨损或变形；用手揿压某些应为牢固的部件,应无永久性松动；连接部位应无松动；家具五金件应无明显变形,损坏。活动部件间距离≤5mm或≥25mm。在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合牢固无松动、无少件、透钉、漏钉。
3、配置：
（1）台面厚度≥25mm,封边条厚度≥1.5mm，桌面含一体式阻尼翻转线盖，线盒预留插座安装孔位，强弱电面板数量及配置根据采购方需求配置，强弱电插座及电源线路由中标方提供材料完成接线工作。
（2）钢制脚架，钢管横截面尺寸≥40mm*40mm*1.5mm（壁厚），配ABS调节脚，调节区间0~20mm。
（3）配主机架，材质：采用冷轧钢板，厚度≥0.8mm。根据采购人需求进行深化设计。带前挡板，前挡板采用≥1mm冷轧钢板。键盘架根据采购方需求配置。
36 | 医用办公椅 | 1、材料：
（1）覆面材料：采用双层网布结构+布绒面料。表面防水防污处理。
（2）海绵：采用高密度、高回弹定型海绵，常规密度50#（±10%），表面使用抗老化处理。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的规定》。
（3）胶合板：采用E1级或以上胶合板。厚度≥12mm。GB/T9846-2015《普通胶合板》。
（4）扶手：PU扶手面。
（5）底盘：安全防爆TG底盘，单档锁定调节，承重102KG下往复拉力测试，≥2MM钢板冲压而成。倾仰力度可调节。
（6）气压棒：三级及以上认证气压棒，气杆升降行程大于80mm，2.0mm厚壁管，12万次升降旋转测试，符合GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》要求。气压棒顶端有≥2mm厚的钢板或底盘隔离。
（7）椅脚：铝合金五星脚架。
（8）椅轮：采用PU静音脚轮。符合QB∕T4765-2014《家具用脚轮》。脚轮要求主要尺寸、外观、装配、抗冲击性、动载荷、滚动阻力、旋转阻力、静载荷等均合格，符合QB/T4765-2014《家具用脚轮》标准。脚轮往复磨损试验符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》。
（9）背框架：一体成型PP+玻璃纤维椅框架,座下带塑壳。
2、整体工艺：座面冲击试验均符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。
37 | 医用沙发（三人位） | 1、材料：
（1）面料：采用环保西皮（厚度≥1.0mm）或布艺根据采购方需求选定，耐磨强度高、无疤痕、无结瘤、厚度适中，柔软细腻手感好。
（2）海绵：采用高密度、高回弹海绵，常规密度50#（±10%），表面使用抗老化处理。符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的规定》。
（3）框架：选用实木+胶合板框架成型，经脱脂、烘干、防虫等处理，结合高强度S形弹簧，弹力大，强度高，韧性好，不易变形，尼龙绷带软硬适中回弹性好，达到坐感柔软效果；
（4）胶合板：采用E1级或以上级别胶合板。大面积受力底板厚度≥15mm，造型用底板厚度≥9mm。符合GB/T9846-2015《普通胶合板》。
（5）胶粘剂：采用水性喷胶。
（6）脚架：可选金属脚架（壁厚≥1.5mm）或实木脚（表面采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺。采用≥3次底漆，≥2次面漆喷涂制作而成，涂膜外观平整光滑）。
2、配置：根据采购人需求可定制加高沙发靠背并进行深化设计。
38 | 值班床 | 1、材料：
（1）床主体、床板均采用松木，立柱截面≥70*70mm（长度宽度不可拼接，不可指接）,横梁≥25*100mm（长度宽度不可拼接，不可指接）；护栏采用松木实木，厚度25mm±1mm；床板使用15mm±1mm厚松木实木床板(双面刨光)、护栏以及爬梯均由松木木材构成，爬梯竖边柱木料厚度≥50mm。床担（龙骨）:不少于5根，采用实木，截面尺寸不低于30mm*40mm（长度宽度不可拼接，不可指接）；含水率8-13%，木制纹理清晰自然，高温烘干处理。全封闭涂装工艺，底漆面漆均采用水性漆，耐磨性强，漆膜饱满，三底两面。漆膜应丰满光洁、质地柔和、色泽均匀一致，无划痕、流挂等缺陷，耐磨性好，色泽柔和，手感良好。
（2）床垫：上下铺均配环保棕榈芯床垫，厚度≥50mm，外包3D针织布料。内胆采用椰棕芯，天然椰壳丝，环保棕纤维棉，高温无胶水压制而成。符合GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》要求。
2、整体工艺：安全爬梯设计，加粗用料超强承重方便上下床，棱角及边缘倒圆或倒角处理。上铺加高护栏设计，安全栏板的顶边与床铺面上表面的距离应不少于300mm。床的各部位尺寸及安全要求符合国家相关标准。尺寸要求：安全栏板缺口长：500~600mm；扶梯净宽：≥350mm，扶梯梯蹬净间距：300~340mm，梯蹬宽度：≥50mm；床褥的最大厚度应在床的相应位置标上永久性警示线，显示床褥上表面的最大高度，永久性警示线到安全栏板的顶边距离：≥200mm。
3、配置：蚊帐杆根据采购方需求配置。根据采购人需求深化设计。
39 | TCT液基制片通风排毒柜 | 1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。
2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。
3.台面采用≥20mm厚一体黑坯实芯烧制（不可采用上下拼接），带单边凹槽工艺（非后期二次开槽）或平板工艺的陶瓷面板；
4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。
5.门：可手动、可自动。
6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。
7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。
8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。
9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。
VAV控制系统：
10.控制器及电源：
10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；
10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；
10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；
10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；
10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。
10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；
10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。
10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；
10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；
10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；
11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；
12.PP变风量碟阀：
12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；
12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。
12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；
12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；
12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。
12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；
12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；
13.变风量风阀执行器：
13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；
13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
14.流量传感器：
14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；
14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；
14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；
14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；
15.位移传感器
15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；
15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；
15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；
15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；
15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；
16.区域存在传感器：
16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；
16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；
16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；
16.4.LED状态指示；
16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；
17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：
17.1.手动控制状态：
17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；
17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；
17.2.自动控制状态：
17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；
17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；
17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；
17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；
17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；
18.温度传感器：
18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；
18.2.探头带不锈钢外壳，；
18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。
18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
40 | 智能型双模式升降包埋机通风排毒柜 | 1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。
2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。
3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。
4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。
5.门：可手动、可自动。
6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。
7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。
8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。
9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。
VAV控制系统：
10.控制器及电源：
10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；
10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；
10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；
10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；
10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。
10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；
10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。
10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；
10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；
10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；
11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；
12.PP变风量碟阀：
12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；
12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。
12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；
12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；
12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。
12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；
12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；
13.变风量风阀执行器：
13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；
13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
14.流量传感器：
14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；
14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；
14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；
14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；
15.位移传感器
15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；
15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；
15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；
15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；
15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；
16.区域存在传感器：
16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；
16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；
16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；
16.4.LED状态指示；
16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；
17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：
17.1.手动控制状态：
17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；
17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；
17.2.自动控制状态：
17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；
17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；
17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；
17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；
17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；
18.温度传感器：
18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；
18.2.探头带不锈钢外壳，；
18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。
18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
41 | 智能型双模式升降冰冻染色机通风排毒柜 | 1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。
2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。
3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。
4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。
5.门：可手动、可自动。
6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。
7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。
8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。
9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。
VAV控制系统：
10.控制器及电源：
10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；
10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；
10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；
10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；
10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。
10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；
10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。
10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；
10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；
10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；
11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；
12.PP变风量碟阀：
12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；
12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。
12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；
12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；
12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。
12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；
12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；
13.变风量风阀执行器：
13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；
13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
14.流量传感器：
14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；
14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；
14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；
14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；
15.位移传感器
15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；
15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；
15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；
15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；
15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；
16.区域存在传感器：
16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；
16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；
16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；
16.4.LED状态指示；
16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；
17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：
17.1.手动控制状态：
17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；
17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；
17.2.自动控制状态：
17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；
17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；
17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；
17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；
17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；
18.温度传感器：
18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；
18.2.探头带不锈钢外壳，；
18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。
18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
42 | 智能型双模式升降病理通风排毒柜 | 1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。
2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。
3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。
4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。
5.门：可手动、可自动。
6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。
7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。
8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。
9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。
VAV控制系统：
10.控制器及电源：
10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；
10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；
10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；
10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；
10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。
10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；
10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。
10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；
10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；
10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；
11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；
12.PP变风量碟阀：
12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；
12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。
12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；
12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；
12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。
12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；
12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；
13.变风量风阀执行器：
13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；
13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
14.流量传感器：
14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；
14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；
14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；
14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；
15.位移传感器
15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；
15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；
15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；
15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；
15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；
16.区域存在传感器：
16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；
16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；
16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；
16.4.LED状态指示；
16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；
17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：
17.1.手动控制状态：
17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；
17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；
17.2.自动控制状态：
17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；
17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；
17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；
17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；
17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；
18.温度传感器：
18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；
18.2.探头带不锈钢外壳，；
18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。
18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
43 | 智能型双模式升降染色通风排毒柜 | 1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。
2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。
3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。
4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。
5.门：可手动、可自动。
6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。
7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。
8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。
9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。
VAV控制系统：
10.控制器及电源：
10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；
10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；
10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；
10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；
10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。
10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；
10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。
10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；
10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；
10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；
11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；
12.PP变风量碟阀：
12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；
12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。
12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；
12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；
12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。
12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；
12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；
13.变风量风阀执行器：
13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；
13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
14.流量传感器：
14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；
14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；
14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；
14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；
15.位移传感器
15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；
15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；
15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；
15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；
15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；
16.区域存在传感器：
16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；
16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；
16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；
16.4.LED状态指示；
16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；
17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：
17.1.手动控制状态：
17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；
17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；
17.2.自动控制状态：
17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；
17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；
17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；
17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；
17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；
18.温度传感器：
18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；
18.2.探头带不锈钢外壳，；
18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。
18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
44 | 智能型双模式升降手工染色通风排毒柜 | 1.外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。
2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。
3.台面采用≥19mm厚实心理化板，耐酸碱、耐腐蚀。
4.视窗：采用≥5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。
5.门：可手动、可自动。
6.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。
7.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。
8.电源：采用220V/10A实验室二三插座。
9.下柜体落地款7字款：底柜采用≥1.0mm厚电解钢板，底柜内设有一层活动搁板，以便分层放置器材等物品；下柜背板为活动可拆式，方便水、电维修；底柜隔板采用≥1.0mm厚电解钢板。
VAV控制系统：
10.控制器及电源：
10.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；
10.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；
10.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；
10.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；
10.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。
10.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；
10.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。
10.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；
10.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；
10.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；
11.显示面板：
11.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕≥4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；
12.PP变风量碟阀：
12.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高；
12.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。
12.3.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
12.4.轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；
12.5轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；
12.6.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。
12.7.连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；
12.8.阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；
13.变风量风阀执行器：
13.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；
13.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
14.流量传感器：
14.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；
14.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；
14.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；
14.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；
15.位移传感器
15.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；
15.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；
15.3.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；
15.4.外壳为防腐蚀的塑料材质；
15.5.安装方式：固定支架或螺纹安装；
16.区域存在传感器：
16.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；
16.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；
16.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；
16.4.LED状态指示；
16.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；
17.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：
17.1.手动控制状态：
17.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；
17.1.1.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；
17.2.自动控制状态：
17.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；
17.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；
17.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；
17.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；
17.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；
18.温度传感器：
18.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；
18.2.探头带不锈钢外壳，；
18.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。
18.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
45 | 智能型脱水机通风排毒柜 | 1. 外层为厚度≥1.0mm国标电解钢板表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为≥5mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间为全钢框架、全钢固定件和公用设备管道、配件等，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理。2.框架、采用≥60*40*1.5mm钢制框架，表面采用环氧树脂粉末静电喷涂。
3.视窗：采用5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。
4.门：可手动、可自动。
5.移门拉手：和移门同宽，材质可以是塑料、不锈钢或环氧树脂漆喷涂金属。
6.照明：采用LED节能灯管装于通风柜顶部，由玻璃罩与通风柜内部隔离，防蒸汽，照度≥300LUX。
7.电源：采用220V/10A实验室二三插座。
8.VAV控制系统：
控制器及电源：
8.1.支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；
8.2.具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；
8.3.具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；
8.4.具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；
8.5.具备微排模式功能，在不完全开启通风柜时，只开启风阀到一定的角度，用于暂时放置试剂的通风柜以及夜间或假期的间歇排风换气使用。
8.6.可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、流量传感器故障报警（自动切换工作模式）、视窗超高报警、视窗未关（短时提醒）、等；
8.7.系统必须有高度的稳定性，且要求全程实现闭环控制，即使在最小排风量工况下也要求实现风量的自动控制，且必须在风管压力波动不大于5%的情况下，开阀开度保持不变，在保证控制精度的前提下有效提高执行器的工作寿命。
8.8.通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；
8.9.具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；
8.10.控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理；
9.显示面板：
9.1.具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕不小于4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；
10.PP变风量碟阀：
10.1.变风量蝶阀需采用品牌的产品，应是针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高，采用PPs材质，具备高度防腐、防火等众多特性。直径250mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，带文丘里效应测量段，精确测量风量；
10.2.阀体自带控制盒，必须将流量传感器、控制器、电源模式放置在控制盒内，以减少现场环境对元器件的影响。
10.3.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；
10.4.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
10.5轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，轴杆必须带有O型密封圈，以防止停机时的液体流出；
10.6阀体水平燃烧阻燃等级须符合GB/T2408-2021标准；
10.7.轴杆与蝶叶模压一体成型设计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；
10.8.流量检测部份采用文丘里特性的检测方式。
10.9连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工；
11.变风量风阀执行器：
11.1.执行器驱动方式：采用电动执行器全行程≤2秒，必须采用0-10V或2-10V的模似量执行器；
11.2.执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳定性；
12.流量传感器：
12.1.为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速；.
12.2.传感器应有基准校核，具有自动校核功能，从而降低维护的复杂性；
12.3.流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，量程100-2000CMH；精度±1%FS；
12.4.传感器安装应适用于各种不同通风柜类型；
13.位移传感器
13.1.控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；
13.2.高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；
13.3.测量精度优于1mm，重复性优于1mm，自动校准。量程范围不小于0-1100mm，选用可靠性高、耐用性好的知名品牌；
13.4.随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；
13.5.外壳为防腐蚀的塑料材质；
F.安装方式：固定支架或螺纹安装；
14.区域存在传感器：
14.1.配置区域状态传感器（有人无人传感器）；
14.2.安装在通风柜上方，采用幕帘式红外感应；
14.3.可设定侦测时间间隔（一般3min/10s）；
14.4.LED状态指示；
14.5.检测信号传输到通风柜监控面板，用于自动面风速模式、自动照明模式等的自动切换，可设定延时切换时间；
15.自动视窗系统（硬件：电机+红外对射）：
15.1.手动控制状态：
15.1.1.独立按钮控制视窗自动上升至安全高度或下降至设定最低高度以及上升至最大高度三个按键；
15.1.2.可手动拉动视窗至任意位置，不与自动控制系统干扰；
15.2.自动控制状态：
15.2.1.自适应自动降：人离开实验操作区域后视窗自动降至设定的最低高度，在视窗下降前5秒会先关灯提醒，以防止实验人员专注工作静止时间过长导致的误动作；系统降低排风量节省能耗，阻隔噪音，若通风柜内起火或发生爆炸时可阻止火势蔓延和爆炸飞溅物伤人；
15.2.2.随动升降：操作者轻抬视窗时，视窗将自动升至安全高度，轻按视窗时视窗将自动降至设定最低高度；
15.2.3.自动限高：系统自动将视窗高度限制在设定安全高度以下。为方便搬入仪器设备，可通过特定操作将视窗自动升至最大高度，为了更便以在特殊情况下的操作，手动将视窗拉至超过最大高度时，自动视窗不会自动下降；
15.2.4.防夹功能：视窗自动下降时，视窗把手遇到障碍物时，会自动停止在当前位置或上升至安全高度，防止夹伤，自动视窗下降时除红外对射外还有视窗卡滞力矩过大、在自动下降过程中区域传感器检测到有人三重保护功能，在红外对射及视窗卡滞时会有遇阻报警提示；
15.2.5.红外触发上升功能：视窗在低处时，可阻挡一下红外对射，视窗自动上升至安全高度；
16.温度传感器：
16.1.材质:传感器探头采用防水设计，测量温度范围：-50℃—125℃；
16.2.探头带不锈钢外壳，；
16.3.柜内温度超过上限时，可通过参数设定选择启动紧急排风模式快速冷却或关闭排风减少助燃空气，以实现不同应用环境的不同处理方案。
16.4.安装在通风柜体上方；符合《实验室排风柜性能测试方法变风量系统性能测试》ASHRAE110-2016要求。
46 | 智能型升降式生物安全取材工作站 | 1.材料316L医用级抗菌不锈钢板，台面厚度：2mm，国际领先的加工制作工艺，表面去除光污染，使得长时间取材不易眼部疲劳；
2.台面一次成型，内部全圆弧式设计，背板和顶板周围也均为圆弧式设计，方便清洁和消毒；
3.负压排气设计，腰部抽风气体导流系统，及时排除台面有害气体；内置式风机，可选配空气过滤系统
4.新风系统和自动消毒组件，带智能自动翻转和智能互联互锁功能，在取材时，消毒装置将自动隐藏于工作站内部，在晚上非工作时间，消毒装置会自动翻转对台面进行消毒杀菌，有效减少工作人员在工作时的误操作，减少工作危害，紫外线消毒配备定时功能，方便操作；（提供技术白皮书或者彩页做为相关证明材料）
5.两侧配备电动伸缩式钢化防护玻璃，在有需要时，防护玻璃会自动打开（无需手动），防止在取材时，组织液飞溅到工作站外面和取材记录台上面，造成室内生化污染
6.成像专用光源组件；
7.磁性吸附工具架；
8.小厨宝热水器，6L装，即开即热；
9.组织粉碎机，0.5马力，50HZ，全304不锈钢内胆，性能可靠，保证下水通畅；
10.工作站整体电路保护组件；
11.全304不锈钢取材工作站专用冷热水龙头，永久不生锈，坚固耐用；
12.全304不锈钢取材工作站专用小喷枪，伸缩距离达到1米以上，永久不生锈，坚固耐用；
13.台面自动冲洗装置，304不锈钢喷嘴，内部设计有防堵装置，可连续长时间不间断冲刷台面，保证台面上的福尔马林溶液以最快的速度被冲入下水道；
14.置于台面上的激光雕刻标尺，不锈钢碳化技术，永久不掉色，长度：500mm
15.配备多功能五孔插座
16.病理大体取材专用砧板，带横向和纵向坐标系刻度尺
17.智能全自动整机台面升降组件（带3组自适应记忆功能组件）可调节工作站台面高度0-250mm，满足不同工作人员对于台面高度的不同要求，降低职业损伤，更加人性化，附带3组记忆功能，一键即可调节到最佳位置；（提供技术白皮书或者彩页做为相关证明材料）
18.福尔马林电动灌装组脚踏开关控制，灌装与转存模式自由切换，液位实时显示，带报警装置
19.循环风幕系统
20.触屏控制系统10寸高清液晶触摸式显示屏，配备人机交互系统，集成管理系统，对于取材时的排风，灯光照明，风速的感应等都具有自动控制性，具有语音提示控制系统
21.尺寸规格：1800*850*2000（可根据科室实际要求定制）
大体摄像：
1.成像系数：≥2400万
2.传感器尺寸：22.3mm*14.9mm；最高分辨率：4896*3672；光学变焦：3倍（18-55变焦范围）
3.控制系统：电脑、脚踏板无线控制及手势控制变焦、拍照
4.工作台面尺寸：≥300mm*400mmPOM底板抗酸碱，超耐磨；
5.支架上下调节范围：≥600mm
6.软件：拍照软件，主机可与电脑直接连接，软件控制相机的光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍摄；实时取景显示；可与医院HIS、PACS系统无缝连接。
47 | 智能型负压标本冷藏排毒柜 | 一、基本技术参数
1.储藏温度范围：0度-4度
2.有效容积：≥688升
3.制冷方式：风冷
4.柜体材质：不锈钢
5.外门结构：不锈钢双层玻璃
6.搁架配置：5层
7.温度显示精度：小于等于0.1度
8.安全报警功能：声控
9.移动方式：万向轮
10.箱内照明：≥16W
11.温度测试孔：箱内
二、结构与配置
1.保温材料：PP保温棉
2.玻璃门除霜功能：电加热
3.密封条设计：PP冰箱密封条
4.排风系统：静音风机
5.消毒功能：≥30W
48 | 密集柜 | 1、数字化病理组织标本存放单元的载体为箱式密集架，电动控制及智能管理功能应符合GB/T13667.4-2013《钢制书架第4部分：电动密集书架》及DA/T65-2017《档案密集架智能管理系统技术要求》相关规定。
2、结构特点：数字化病理组织标本存放单元自动控制系统要求一体式传动机构，保证传动的可靠性。在电动控制状态或手动控制状态时，除固定列外，各移动列采用电磁离合器，使轮轴分离而不带动，减少传动阻力，减轻操作推动力，操作便捷。铸钢轮连接六棱钢传动轴（提供技术白皮书或者彩页做为相关证明材料）
3、数字化病理组织标本存放单元设计：温湿度自动控制系统、烟雾探测系统、、身份识别系统如指纹或智能磁卡、条形码的输入/输出、档案管理系统及网络组建和数据库共享等。
4、数字化病理组织标本存放单元的核心：单片机和计算机组成。主控电脑与密集架之间双向通迅、通过档案管理软件实现批量作业的存取和多种信息显示。整个档案管理工作轻松快捷、准确安全。减少重复劳动，提高了工作效率。
5、数字化病理组织标本存放单元自动控制系统控制部分采用低压电控制。控制板电压采用5V、12V直流电压，电磁离合器采用24V直流电压。电机采用24V直流电机。为确保安全，对220V电压设有安全隔离装置。
7、手动操作功能：数字化病理组织标本存放单元在不进行电动操作时可以手摇，每一节单元的手动摇力不大于12N（多节多列按比例增加），在主动列的推动下，前面所有的列随着向前移动，直至到位停止。
8、摇手柄采用“自脱钩机构”，确保在电动操作时，手柄不会转动，始终处于下垂状态，以防无意碰伤其他人员。
9、电动操作功能：要求在每一列单元中都装有一套传动机构和控制器，通过各列侧面板的“左移、右移”按键控制操作，并通过显示屏显示当前状态。
10、防潮、防霉功能：单元架内装有温湿度自动监测系统，时实监测架内的温度与湿度并在显示屏上显示当前架内的温湿度，提醒操作员以防档案潮湿引起虫蛀或霉变。并自动控制库房的内空调、除湿机、加湿机等设备，使库房内的温度和湿度保持恒定。
11、预防烟火功能、电话报警：单元配备有烟感探头，在单元关闭状态时，能在单元密闭空间内随时监控，如有异常将烟感信号反馈给计算机，并可通过电话通知操作人员进行处理。
12、人体保护功能：单元的列与列之间都装有红外线探测器，操作人员在架内工作时红外线安全装置能使密集架锁住，使单元无法移动，只有当操作人员离开单元后才能恢复运行，确保了操作人员的安全。
13、红外光幕保护：单元的列与列的底架之间可装红外光幕，当有东西或操作人员在架通道时单元能自动锁住，使单元无法移动，只有当把通道内的东西清除、操作人员离开单元后才能恢复运行，确保了档案掉入通道被压和操作人员的安全。
14、压力保护：可在单元的列与列之间加装压力探测器，万一操作人员或物品还在通道内架自移动，当架子碰到操作人员或物品时单元就会自动停止无法移动，只有当操作人员或物品离开单元后才能恢复运行，确保了由于误操作造成的人员或物品的安全。
15、自动跟踪照明系统、保护功能：在单元的每列都装有照明灯，当单元自动打开到位或操作员进入通道后照明灯会自动亮起，并自动将单元锁住，使电动和电脑无法控制移动，使操作人员在架内工作时即起到了照明作用又起到了安全保护功能，只有当操作人员离开单元后照明灯自动熄灭，单元恢复正常运行，确保了操作人员的安全。
16、链轮保护功能：在单元每列都装有保险锁，当上锁时，无论电动还是手摇都无法移动，并向计算机反馈上锁信息，使单元处于保护状态确保安全。
17、软启动软着落功能：单元所使用的电机采用无级调速可逆变电机，通过软件对电机的转速和单元的当前位置进行检测，使单元缓缓的启动，全速运行，缓缓的停止，使单元平稳的打开和关闭，避免了启动和停止时的冲击。
18、灯光定位功能：在每列单元的切片柜和蜡块柜的每个抽屉边上可装超高亮LED指示灯，电脑查询出某份档案的存放位置后单元自动打开，相应的抽屉指示灯闪烁，很直观的将存放位置指示起来，使操作人员方便存取资料。（提供技术白皮书或者彩页做为相关证明材料）
19、语音提示功能：在操作人员操作单元的过程中全程进行语音提示使操作简单易懂，不用时可将语音提示关闭。
20、权限认证：可以对管理员的操作权限通过密码（也可选用指纹、IC卡等）进行分级管理，进行不同内容的查阅和操作。
21、触摸屏操作：在固定列19寸安卓系统触摸屏显示器，可以与操作控制台的操作实现同步，并可以在触摸屏上用手点击，可以对数据库进行查阅，并对本区域的架子进行控制，可以不用去管理电脑中查阅而直接在库房里进行查阅。（提供技术白皮书或者彩页做为相关证明材料）
22、自动开架功能：当在固定列触摸屏开启自动开架功能后，当人站到要打开的列前时，当前列就会自动打开，不用时可以关闭。
23、电脑操作功能：应用电脑软件来操作单元开启、关闭、移动，能及时、快捷、方便地查出资料的确切位置，并在控制面板上的显示屏显示出存放位置。电脑控制系统方便操作人员能在最短时间内找出资料所在位置，即资料所在的列、节、层，并在所在列的控制面板显示区显示出确切地址，并同时自动打开。
24、定时、定位通风功能：该功能是在固定列的触摸屏可以设定自动温湿度、自动定时、定位通风功能。这样就可以在设定的温湿度或时间内，自动使每列密集架之间各拉开一定的距离，形成列与列之间间隙，使室内恒温恒湿的空调系统能更换架内的空气，以防档案潮湿和虫蛀。
25、资料批量操作功能：实现投放资料和提取资料的批量操作，在要存入或提取多份资料的时候只需在电脑中依次批量输入要存入或提取的资料的信息，就可以不出库房，将所有输入的电脑资料全部存入或提取完毕，一次性完成，减少重复劳动。对于当前所操作的列、层、节，不仅在电脑屏幕上显示，而且在各个对应列上的显示屏上滚动显示，提示客户，方便操作。
26、数据库维护：为减少操作员的重复劳动，可对数据库进行备份，恢复及数据库导入，以便数据库重新安装后方便。
27、提供一套数字化病理组织标本存放单元，每套均可独立运行；
28、每组组合柜子由：≧3节切片柜和≧3节蜡块柜组成高≦2100mm一组的组合柜子；
29、每节切片柜由≧18个抽屉组成，每节切片柜规格≦403mm*478mm*375mm,每个抽屉可存放≧850张标准切片，即每节切片柜可存放≧15300张标准切片；每个抽屉可自由互换，抽屉内置防滑出暗锁功能，防止移动时抽屉滑出损坏标本，抽屉滑道使用工程塑料一次成型板式滑道，固定方式为卡扣式规格≦384mm*184mm*15mm，装满玻片抽屉抽拉轻松无噪音、不变形；
30、每节蜡块柜由≧6个抽屉组成，每节蜡块柜规格≦403mm*478mm*375mm,每个抽屉可存放≧500个标准蜡块，即每节蜡块柜可存放≧3000个标准蜡块；抽屉使用钢抽和工程塑料中转盒双抽设计，使用更方便，中转盒规格≦400mm*320mm*30mm，工程塑料一体成形，每个中转盒设计为10条标准包埋盒槽，钢抽采用三截钢珠式静音滑轨，有暗锁防滑出功能，防止移动时抽屉滑出损坏标本；
31、≦450*520*2100mm高度的一联组合柜子可存放：标准切片≧15000张和标准蜡块≧9000个；
32、玻片蜡块标本中转车，规格：≦420mm*600mm*1030mm；中转车采用冷轧钢板焊接，表面磷化处理，静电喷漆；带方向刹车轮，自由转向；每车≧10个蜡块抽屉；抽屉和移动单元蜡块柜抽屉互换；每车≧12个玻片抽屉，抽屉和移动单元玻片柜抽屉互换；玻片抽蜡块抽带暗锁功能，防止移动时抽屉滑出损坏标本。
33、免费开放软件端口，承担与医院信息系统的连接费用；
34玻片及包埋盒批量识别系统：
1.支持识别载玻片，归档蜡块。单次加载并扫描归档蜡块数量≥500个,
2.单次加载并扫描载玻片数量≥36个。
3.设备系统支持与科室病理科信息管理系统对接，扫描核对数据、识别图片自动上传系统并保存，便于后期追溯。
4.单次扫描载玻片20片识别时间≤1s；单次扫描载玻片36片识别时间≤1s。5.配置高性能智能读码器≥2个，像素≥2000万；支持同时读取≥360个二维码。
6.支持定位识别成功的二维码和识别失败的二维码，并统计对应蜡块数量。
7.读取成功率：支持单色或彩色包埋盒读取，无遮挡扫码成功率≥99%。
8.自动标注图像内各编号对应的位置，采用不同色彩标注重复编号坐标。

## 报价明细表
报价表
公司名称 |  | 日期
联系人 |  | 联系电话
序号 | 货物名称（标的名称） | 规格(W*D*H) | 单位 | 单价（元）
1 | 病理操作边台 | L*750*850 | 米
|  | L*900*850 | 米
2 | 病理操作中央台（不含试剂架） | 1800*1000*850 | 米
|  | 2000*1200*850 | 米
|  | 2600*1200*750 | 米
|  | 4000*1400*550 | 米
|  | 4500*2500*850 | 米
|  | 4800*1500*850 | 米
3 | 中央台试剂架（三层） | 4800*400*1000 | 米
4 | 边台排风试剂架（三层） | 2400*300*1000 | 米
5 | 病理操作仪器边台 | L*750*850 | 米
6 | PP水盆 | 550*450*300 | 个
7 | 三联水咀 | 常规 | 个
8 | 滴水架 | 常规 | 个
9 | 桌上型洗眼器 | 常规 | 个
10 | 实验圆凳 | 常规 | 个
11 | 实验圆凳(带万向轮，带靠背) | 常规 | 个
12 | PP酸碱柜 | 900*450*1800 | 组
13 | 防爆智能型危化品储存柜 | 900*510*1840 | 组
14 | 货架 | L*500*2000 | 米
15 | 文件柜1 | 800*400*2000 | 个
16 | 文件柜2 | 1200*400*2000 | 个
17 | 储物柜（4门） | 900*500*2000 | 个
18 | 储物柜（8门） | 900*500*2000 | 个
19 | 办公卡座 | 1600*1600*750/1200 | 张
20 | 办公卡位 | 1400*700*750/1200 | 张
21 | 办公桌 | 1200*600*750 | 张
22 | 主任办公桌 | 1400*1400*750 | 张
|  | 1600*1500*750 | 张
23 | 主任办公椅（网布） | 常规 | 张
24 | 主任班前椅（网布） | 常规 | 张
25 | 茶水柜高柜 | 3800*600*2000 | 米
26 | 方几 | 600*600*450 | 张
27 | 钢木会议桌 | 2400*1200*750 | 张
28 | 候诊椅 | 三人位 | 张
29 | 讲台 | 常规 | 台
30 | 木质茶水柜 | 800*450*850 | 个
31 | 木质三抽柜 | 400*470*580 | 个
32 | 洽谈桌 | 直径800*750 | 张
33 | 示教桌 | 1200*600*750 | 张
34 | 示教椅 | 常规 | 张
35 | 医护办公桌 | 1400*1400*750/1200 | 张
36 | 医用办公椅 | 625W*675D*960-1060H | 张
37 | 医用沙发（三人位） | 三人位 | 个
38 | 值班床 | 2000*900*1850 | 张
39 | TCT液基制片通风排毒柜 | 1500*1100*2350 | 台
40 | 智能型双模式升降包埋机通风排毒柜 | 1800*950*2350 | 台
41 | 智能型双模式升降冰冻染色机通风排毒柜 | 1500*900*2350 | 台
|  | 1800*900*2350 | 台
42 | 智能型双模式升降病理通风排毒柜 | 1200*900*2350 | 台
|  | 1500*900*2350 | 台
43 | 智能型双模式升降染色通风排毒柜 | 1500*900*2350 | 台
44 | 智能型双模式升降手工染色通风排毒柜 | 1500*900*2350 | 台
|  | 2500*900*2350 | 台
45 | 智能型脱水机通风排毒柜 | 1800*1100*2350 | 台
46 | 智能型升降式生物安全取材工作站 | 1800*850*2000 | 台
47 | 智能型负压标本冷藏排毒柜 | 1200*760*1970 | 台
|  | 1800*760*1970 | 台
48 | 密集柜 | 450*520*2050 | 组